ГОСТ 7822-75

Группа Б29

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

МАСЛА НЕФТЯНЫЕ

Метод определения растворенной воды

Petroleum oils.

Method of dissolved water determination

ОКСТУ 0209

Дата введения 1977-01-01

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 24 октября 1975 г. N 2683

Постановлением Госстандарта от 28.11.91 N 1834 снято ограничение срока действия

ВЗАМЕН ГОСТ 7822-55

ИЗДАНИЕ с Изменениями N 1, 2, утвержденными в марте 1982 г., октябре 1984 г. (ИУС 6-82, 1-85)

Настоящий стандарт распространяется на электроизоляционные (трансформаторные, кабельные, конденсаторные) масла и масла специального назначения, не содержащие эмульсионную воду, и устанавливает метод определения массовой доли растворенной воды.

Сущность метода заключается во взаимодействии гидрида кальция с растворенной водой, измерении объема выделившегося при этом газа, вычислении объема водорода, соответствующего окончанию реакции, и массовой доли растворенной воды.

Метод определения массовой доли растворенной воды применяется для контроля качества электроизоляционных масел и масел специального назначения в процессе их осушки, заливки и эксплуатации.

1. АППАРАТУРА, РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Для определения массовой доли растворенной воды применяют:

прибор типа ПВН (см. чертеж);

термометр КШ 14 (23-5+30) 0,1·60 или КШ 14 (23+30+60) 0,1·60 по ГОСТ 28498-90;

барометр-анероид с ценой деления 1,33 гПа (1 мм рт.ст.);

кальций хлористый кристаллический, ч., по НТД;

гидрид кальция;

смазку вакуумную;

масло трансформаторное по ГОСТ 982-80.

Прибор для количественного определения массовой доли растворенной воды

1 - сосуд I; 2, 10 - одноходовые краны; 3, 8 - отводы; 4 - сосуд II; 5 - термометр;

6 - трубка для ввода масла; 7 - заглушка; 9, 19 - трехходовые краны; 11 - тройник; 12 - осушитель;

13 - пробка с отверстием и стеклянной трубкой; 14 - трубка для залива масла; 15, 17 - бюретки;

16 - уравнительная склянка; 18 - сравнительная трубка уравнительной склянки; 20 - крышка

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

2. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

2.1. Температура в помещении, в котором проводится испытание, должна быть 15-30 °С, колебание температуры за время испытания не должно превышать 1 °С. Относительная влажность воздуха в помещении, в котором проводится испытание, должна быть 45-75%.

2.2. Испытуемое масло выдерживают не менее 30 мин в помещении, в котором проводят испытание, до приобретения маслом температуры окружающей среды без непосредственного воздействия солнечных лучей.

2.3. Краны и шлифы смазывают вакуумной смазкой. Бюретки 15 и 17 и уравнительную склянку 16 заполняют через трубку 14 недегазированным маловязким маслом в количестве около 70 см. Осушитель 12 заполняют свежепрокаленным хлористым кальцием.

2.4. Прибор в собранном виде проверяют на герметичность: кран 2 устанавливают в положение, соединяющее сосуды I и II; кран 9 - в положение, сообщающее сосуды I и II с бюретками 15 и 17; кран 10 - в положение, сообщающее бюретки 15 и 17 с атмосферой; кран 19 - в положение, при котором бюретка 15 отсоединена, а бюретка 17 присоединена к уравнительной склянке; уравнительную склянку 16 устанавливают в верхнее положение, при котором уровень масла в бюретке 17 и сравнительной трубке 18 находится на нулевой отметке; перекрывают кран 10. Уравнительную склянку 16 опускают вниз до положения, при котором уровень масла в сравнительной трубке установится против последнего деления бюретки, при этом масло в бюретке опускается до некоторого уровня. Этот уровень должен сохраняться постоянным 15 мин, в противном случае следует улучшить герметичность прибора.

2.5. Объем сосуда I с присоединенными к нему трубками определяют только на вновь смонтированном приборе следующим образом: операцию выполняют по п.2.4 при таких положениях кранов 2 и 9, чтобы от бюреток был отключен сосуд II, а сосуд I - присоединен. Затем измеряют объем масла в бюретке, вытесненного воздухом.

Допускается определять объем сосуда I непосредственным заполнением его жидкостью до крана 9 и измерением этой жидкости. Объем сосуда любым из этих способов определяют для данного прибора один раз.

Объем сосуда I с присоединенными к нему трубками () в сантиметрах кубических вычисляют по формуле

,

где  - объем масла в бюретке, вытесненный газом, см;

- атмосферное давление во время испытания, Па (мм рт.ст.);

- давление столба масла, соответствующего градуированной части бюретки, Па (мм рт.ст.);

- объем градуированной части бюретки, см.

Давление столба масла по всей длине градуированной части бюретки () в паскалях вычисляют по формуле

,

где  - длина градуированной части бюретки, м;

- плотность маловязкого масла в бюретке при температуре испытания, кг/м.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

3. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Сосуд II промывают 50 см испытуемого масла для удаления влаги от предыдущего опыта. Сосуды I и II соединяют с атмосферой.

3.2. Масло из сосуда II через кран 2 сливают в сосуд I, ставят заглушку 7 и отключают сосуд II от сосуда I краном 2.

3.3. В сосуд II помещают 120 см испытуемого масла через трубку 6, которую затем закрывают заглушкой 7.

3.4. Открывают крышку 20 сосуда I и помещают в него предварительно размельченный гидрид кальция в количестве 0,1 см при испытании осушенного масла или 1 см при испытании неосушенного масла. Затем из сосуда II в сосуд I сливают 10 см испытуемого масла для осушки сосуда I (промывка его не обязательна), закрывают крышку 20 при вращении и фиксируют это положение резиновым кольцом.

Примечание. Осушенным считают масло, по массовой доле воды удовлетворяющее требованиям к маслам, заливаемых в конкретное электрооборудование.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

3.5. Уровень масла в бюретке 15 и уравнительной склянке 16 устанавливают на делении вблизи 12 см и краном 10 отключают прибор от атмосферы.

3.6. Масло в сосуде II приводят в равновесие по растворенному воздуху с остальной частью объема сосуда. Для этого сосуды I и II периодически два раза в минуту встряхивают. Перед каждым встряхиванием уравнительную склянку 16 перемещают до совпадения уровней масла в бюретке и сравнительной трубке уравнительной склянки. Когда изменение уровня масла между встряхиваниями станет менее 0,1 см краном 10 соединяют сосуд II при отсоединенном сосуде I и через кран 2 сливают масло из сосуда II до метки 100 см для удаления оставшегося дегазированного масла из отвода 3. Вновь изолируют сосуд II от атмосферы кранами 2 и 10. Бюретку 17 подключают к уравнительной склянке 16 краном 19 и отключают бюретку 15. Продолжают встряхивание сосудов I и II и наблюдение за изменением уровня масла в бюретке 17 и сравнительной трубке 18. Равновесие считается достигнутым, если результаты пяти последовательных отсчетов уровня масла отличаются не более чем на 0,01 см.

3.7. При достижении равновесия открывают кран 10 и устанавливают уровень масла в бюретке и сравнительной трубке уравнительной склянки на нулевое деление.

3.8. Сосуд I соединяют с атмосферой поворотом крана 9 при отсоединенном сосуде II, закрывают кран 10 и устанавливают равновесие по п.3.6.

3.9. Уровень масла в бюретке 17 устанавливают на нулевое деление, открывая кран 10 и перемещая уравнительную склянку 16. Соединяют сосуд II с атмосферой краном 9, отключают сосуд I и закрывают кран 10.

3.10. Сосуды I, II и бюретку 17 соединяют краном 9 и соединяют с атмосферой краном 10. Кран 10 закрывают.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.11. Масло из сосуда II сливают в сосуд I через кран 2. Если мениск масла в бюретке 17 по окончании слива масла возвратится к первоначальному делению, не дойдя до него лишь на 0,03 см, выполняют следующий этап (в противном случае на короткое время открывают кран 10 и выравнивают мениски против нулевого деления бюретки).

3.12. Кран 2 закрывают, соединяют сосуд I и бюретку 17 краном 9, отключая сосуд II, и отмечают начало времени реакции, температуру и атмосферное давление в помещении. Сосуд I встряхивают 2-3 раза для ускорения реакции. Встряхивание повторяют каждую минуту в течение 45 мин. Выделяющийся газ собирают в бюретку 17, опуская перед каждым измерением уравнительную склянку до положения, когда уровни менисков в сравнительной трубке 18 и бюретке 17 совпадут. Каждые 5 мин записывают показания по бюретке и термометру перед очередным встряхиванием. По окончании испытания снимают крышку 20 и удаляют из сосуда масло любым способом. Осушитель 12 закрывают заглушкой с пробкой 13.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Результаты измерений с поправками на изменение температуры заносят в таблицу и строят график на основании данных таблицы. Пример записи результатов испытания и вычисления массовой доли воды приведен в приложении.

4.2. Поправку на изменение объема газа от температуры () в сантиметрах кубических на 0,1 °С вычисляют по формуле

,

где  - изменение температуры в сосуде I, 0,1 °С.

Коэффициент  является постоянным для каждого прибора и вычисляется один раз.

,

где  - объем сосуда I с присоединенными к нему трубками, рассчитанный по п.2.5, см;

- объем испытуемого масла в сосуде I, см;

2730 - коэффициент изменения объема воздуха на 0,1 °С;

- коэффициент изменения объема масла на 0,1 °С.

4.3. Объем водорода () который выделился бы при бесконечной продолжительности опыта, определяют расчетным способом, согласно графику, построенному на основании данных таблицы (см. приложение).

4.4. Массовую долю воды () в испытуемом масле в миллиграммах вычисляют по формуле

,

где  - объем водорода, который выделился бы при бесконечной продолжительности опыта, см;

0,804 - стехиометрический коэффициент в реакции между водой и гидрид-кальцием с образованием водорода.

- коэффициент, с помощью которого делается поправка на отличие температуры и давления от нормальных, вычисляют по формуле

,

где  - температура в конце испытания, °С;

- атмосферное давление в конце испытания, МПа (мм рт.ст.).

4.1-4.4. (Измененная редакция, Изм. N 2).

4.5. Массу воды () в миллиграммах на дм вычисляют по формуле

,

где  - массовая доля воды, вычисленная по п.4.4, мг;

- объем испытуемого масла, см.

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).

4.6. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух последовательных определений, допускаемые расхождения между которыми не должны превышать значений , указанных в таблице.

| Массовая доля растворенной воды в испытуемом масле, мг/дм | Допускаемое расхождение, мг/дм |
| --- | --- |
| До 20 | 1,5 |
| Св. 20 до 50 | 6,0 |
| " 50 " 100 | 10,0 |
| " 100 | 20,0 |

(Измененная редакция, Изм. N 2).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

1. Пример записи результатов испытания (см. таблицу)

| Время отсчета (), мин | Темпе- ратура (), °С | Атмосферное давление в помещении, в котором проводится испытание, МПа (мм рт.ст.) | Количество выделив- шегося газа, см | Поправка на изменение объема газа от температуры (), см | Объем выделившегося газа с учетом поправки (), см | Отношение , мин/см |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 19,8 | 0,101 (760) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 19,8 | 0,101 (760) | 2,1 | 0 | 2,1 | 2,38 |
| 10 | 19,8 | 0,101 (760) | 2,6 | 0 | 2,6 | 3,85 |
| 15 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,6 | 0,04 | 2,56 | 5,86 |
| 20 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,7 | 0,04 | 2,66 | 7,54 |
| 25 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,8 | 0,04 | 2,76 | 9,05 |
| 30 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,8 | 0,04 | 2,76 | 10,09 |
| 35 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,8 | 0,04 | 2,76 | 12,7 |
| 40 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,8 | 0,04 | 2,76 | 14,5 |
| 45 | 20,0 | 0,101 (760) | 2,9 | 0,04 | 2,86 | 15,7 |

2. Пример расчета поправки на изменение объема газа от температуры ().

При  см и  см вычисляют по п.4.2 настоящего стандарта

см на 0,1 °C.

При =0,2 °С

см.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3. Пример расчета объема водорода (), который выделился бы при бесконечной продолжительности опыта

При  мин,  мин

мин/см,  мин/см

вычисляют по п.4.3 настоящего стандарта

см.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

4. Пример расчета количества воды () по п.4.4 настоящего стандарта при  °С и  МПа (760 мм рт.ст.).

мг.

5. (Исключен, Изм. N 2).

6. Пример расчета массовой доли воды в граммах на 1 т испытуемого масла

г/т,

где  - плотность испытуемого масла при температуре испытания, г/см;

- объем участвующего в реакции испытуемого масла, см.

Пример расчета массовой доли воды в процентах

.

(Измененная редакция, Изм. N 2).

Текст документов сверен по:

официальное издание

Нефтепродукты. Масла.

Методы испытаний: Сб. ГОСТов. -

М.: ИПК Издательство стандартов, 2002