|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Парижмонтажремонт

ИТЭ 14-503-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Назначение лаборатории	3

5 Технические характеристики	4

6 Меры безопасности	4

7 Устройство	5

8 Порядок работы	7

9 Техническое обслуживание	11

10 Порядок обращения с настоящей инструкцией	12

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Парижмонтажремонт      Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания стационарной лаборатории.

  - Испытания и измерения, проводимые с использованием стационарной лаборатории, выполняются по нормам и схемам, указанным в соответствующих «Методических указаниях по проведению испытаний» данного вида оборудования.

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- "Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках" СО 153-34.03.603-2003;

- Мост переменного тока Вектор 2М, Техническое описание и инструкция по эксплуатации;

- Измеритель сопротивления заземления Ф4103-М1. Паспорт;

- Измеритель тока короткого замыкания цифровой Щ 41160. Техническое описание и инструкция по эксплуатации Ба2.718.044ТО;

- Мегаомметр МРО 202. Паспорт Ба2.772.056ПС;

- Паспорт и инструкция по эксплуатации аппарата АИМ-80;

- Паспорт и инструкция по эксплуатации аппарата СКАТ-М100;

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации аппарата ТВЗ.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Назначение лаборатории

  - Стационарная электролаборатория предназначена для испытания защитных средств, используемых в электроустановках, испытания изоляционных материалов разных конструкций и испытания трансформаторного масла.

  - Основные виды и объемы испытаний и измерений, проводимых в лаборатории:

- электрические испытания штанг изолирующих оперативных и штанг ПЗ;

- электрические испытания указателей напряжения с измерением порога зажигания;

- электрические испытания указателей напряжения для проверки совпадения фаз;

- электрические испытания средств защиты из диэлектрической резины;

- электрические испытания клещей изолирующих;

- электрические испытания клещей измерительных;

- электрические испытания изолированного инструмента;

- электрические испытания различных изоляционных конструкций напряжением до 100 кВ;

- определение пробивного напряжения трансформаторного масла;

- определение тангенса угла диэлектрических потерь трансформаторного масла.

# Технические характеристики

  - Основные технические данные и  характеристики лаборатории:

- напряжение питания однофазное частоты 50  Гц  220 В;

- максимальная потребляемая мощность в режиме ПВ-50% - 5 кВА;

- диапазон испытательного напряжения на трансформаторе ТВО-140 -20 - 100 кВ;

- диапазон испытательного напряжения на трансформаторе ЗНОМ-35 - 1-20 кВ;

- диапазон испытательного напряжения на трансформаторе ЗНОЛ-10 - 1-10 кВ;

- диапазон испытательного напряжения на трансформаторе ИОТ-0,5 -0-0,5 кВ;

- диапазон измерения тока 1-10 мА;

- диапазон измерения тангенса угла диэлектрических потерь 0.01-100 %;

- диапазон измерения пробивного напряжения трансформаторного масла  0-80 кВ.

  - При эксплуатации лаборатории необходимо руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации применяемых измерительных приборов и оборудования.

# Меры безопасности

  - К проведению испытаний материалов и изделий (средства защиты, различные изоляционные детали, масло и т.п.) с использованием стационарной лаборатории, у которой токоведущие части закрыты сплошными или сетчатыми ограждениями, а двери снабжены блокировкой, допускается персонал, имеющий группу III, единолично в порядке текущей эксплуатации с использованием типовых методик испытаний.

  - Рабочее место оператора испытательной установки отделено от той части установки, где имеется напряжение выше 1000 В. Дверь, ведущая в часть установки, имеющую напряжение выше 1000 В, снабжена блокировкой, обеспечивающей снятие напряжения с испытательной схемы в случае открытия двери и невозможность подачи напряжения при открытых дверях. На рабочем месте оператора предусмотрена раздельная световая сигнализация, извещающая о включении напряжения до и выше 1000 В, и звуковая сигнализация, извещающая о подаче испытательного напряжения. При подаче испытательного напряжения оператор должен стоять на изолирующем ковре.

  - К работе с электроизмерительными приборами должны допускаться работники, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей группы по электробезопасности и не имеющие медицинских противопоказаний.

  - Допуск к самостоятельной работе оформляется  распоряжением по СССРРР. Право на проведение измерений и испытаний подтверждается записью в строке “Свидетельство на право проведения специальных работ” удостоверения о проверке знаний норм и правил работы в электроустановках.

  - Перед началом работы в электролаборатории убедиться в исправном состоянии:

- дверной блокировки высоковольтного отсека;

- блокировки от подачи напряжения импульсом;

- заземляющих ножей;

- звуковой и световой сигнализации.

  - В случае обнаружения неисправностей в выше перечисленных  устройствах либо отказе в работе испытательной установки работу немедленно прекратить. О  неисправности должно быть сообщено  начальнику или инженеру СССРРР.

  - Категорически запрещается вносить изменения в схему испытательной установки.

  - Подготовка защитных средств и другого оборудования для испытания, присоединение проводов к высоковольтным выводам испытательной установки должно производиться только при отключенном главном рубильнике испытательной установки и включенном положении всех заземляющих ножей высоковольтных выводов. Заземляющие ножи  включаются автоматически при отключении испытательной установки.

  - В случае не включения заземляющих  ножей при отключении питания испытательной установки по каким-либо причинам, необходимо заземлить высоковольтный вывод испытательной установки специальным переносным лабораторным заземлением. Запрещается касаться высоковольтного вывода, соединительных проводов и испытуемого оборудования без заземления высоковольтного вывода.

  - На двери ограждения высоковольтного отсека стационарной  электролаборатории должен быть установлен предупреждающий знак «Осторожно! Электрическое напряжение».

  - Вся аппаратура испытательной установки должна иметь четкие надписи.

  - Ремонт электролаборатории выполняется бригадой с оформлением наряда в соответствии с  «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001»

  - Электролаборатория должна быть укомплектована защитными средствами согласно «Перечню защитных средств».

  - Электролаборатория должна быть укомплектована средствами пожаротушения согласно «Перечню средств пожаротушения».

  - Персонал должен работать в спецодежде и применять средства защиты, выдаваемые в соответствии с действующими отраслевыми нормами.

  - При появлении электрических разрядов в испытательном оборудовании, задымлении или обнаружении запаха дыма необходимо немедленно отключить электролабораторию от сети 220 В до устранения неисправностей.

# Устройство

  - Стационарная электролаборатория состоит из высоковольтного отсека и отсека оператора.

  - В отсеке оператора расположен пульт управления, а в высоковольтном отсеке высоковольтное испытательное оборудование.

  - Напряжение в схему высоковольтных испытаний лаборатории подается через главный рубильник, установленный на передней панели пульта управления, являющийся основным видимым разрывом в цепи питания лаборатории.

  - Регулирование высокого испытательного напряжения трансформаторов осуществляется регулятором напряжения, установленным на передней панели пульта управления.

  - Контроль за режимом работы лаборатории производиться по измерительным приборам.

  - Включение и отключение схемы испытания осуществляется магнитным пускателем кнопками «Пуск» и «Стоп», установленными на верхней панели пульта управления.

  - Выбор той или иной схемы испытания осуществляется переключателем вида испытания.

  - Сигнализация о включении выбранной схемы испытания осуществляется  включением соответствующих сигнальных ламп на пульте управления.

  - Сигнализация о включении низкого напряжения осуществляется лампой желтого цвета.

  - Сигнализация о готовности испытательной схемы к подаче высокого напряжения осуществляется лампой зеленого цвета. Для готовности испытательной схемы необходимо закрыть дверь в высоковольтный отсек и установить ручку регулятора напряжения в нулевое положение.

  - Сигнализация о включении высокого напряжения осуществляется лампой красного цвета и включением звукового сигнала.

  - Измерение диэлектрических потерь трансформаторного масла выполняется на блоке «ИДП», в который входит измерительная ячейка и прибор измерения параметров изоляции «Вектор 2М». Управление прибором осуществляется с пульта дистанционного управления.

  - Для защиты оборудования от токов короткого замыкания в схеме лаборатории предусмотрены соответствующие защиты.

  - Все стационарно установленные аппараты и пульт управления присоединены к контуру  заземления лаборатории.

  - В высоковольтном отсеке находится следующее оборудование:

- высоковольтный трансформатор ТВО-140-50;

- высоковольтная шина 110 кВ;

- нож заземления высоковольтного вывода ТВО;

- высоковольтный трансформатор ЗНОМ-35-65;

- высоковольтная шина 20 кВ;

- нож заземления высоковольтного вывода ЗНОМ;

- ванны с водой;

- высоковольтный трансформатор ЗНОЛ-10;

- нож заземления высоковольтного вывода ЗНОЛ-10;

- электропечь с измерительной ячейкой блока диэлектрических потерь;

- измеритель параметров изоляции «Вектор 2 М» с эталонным конденсатором Р5023.

  - В отсеке оператора расположен пульт управления, где установлены следующие органы управления и приборы:

- главный рубильник с видимым разрывом;

- переключатель вида испытания;

- кнопки включения и отключения  испытательной установки «Пуск», «Стоп»;

- щитовые вольтметры «ЗНОМ», «ТВО», ИОТ», «ИДП»;

- щитовые микроамперметры «Ванна № 1», «Ванна  № 2», «Низковольтные испытания» ;

- разъем для низковольтных измерений «0 – 600 В»;

- сигнальные лампы «ИДП», «ИОТ», «ТВО», «ЗНОМ», «Низкое напряжение», «Готовность схемы», «Высокое напряжение»;

- регулировочный автотрансформатор АОМН-40-220;

- высоковольтный трансформатор ИОТ-0,5;

  - Отдельно от пульта управления установлен переносной прибор определения пробивного напряжения трансформаторного масла.

  - Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала в схеме испытательной установки выполнены блокировки и сигнализация в соответствии с ПОТ Р М-016-2001:

- дверная блокировка высоковольтного отсека (отключение испытательной установки и включение заземляющих ножей при открытии двери высоковольтного отсека);

- блокировка от подачи напряжения импульсом (невозможность подачи напряжения, если регулятор напряжения не выведен в крайнее правое положение);

- световая сигнализация при подаче низкого напряжения (включение лампы желтого, а при готовности схемы, лампы зеленого цвета);

- световая сигнализация при подаче высокого напряжения (включение лампы красного цвета);

- звуковая сигнализация при подаче высокого напряжения (кратковременное включение звукового сигнала при нажатии кнопки «Пуск»);

- звуковая сигнализация (срабатывает при открывании двери в высоковольтный отсек при не отключенном главном рубильнике с видимым разрывом).

  - При ознакомлении с принципом работы и при эксплуатации лаборатории необходимо руководствоваться техническим описанием и инструкцией по эксплуатации применяемых измерительных приборов и оборудования:

# Порядок работы

  - Работы по испытанию средств защиты и изоляционных материалов в стационарной электролаборатории производятся в соответствии с «Методическими указаниям по испытанию средств защиты, используемых в электроустановках», разработанными на основании СО 153-34.03.603-2003.

  - Работы по испытанию трансформаторного масла в стационарной электролаборатории производятся в соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний масла трансформаторного».

  - Перед проведением испытания необходимо проверить наличие и состояние средств защиты, произвести внешний осмотр оборудования электролаборатории, проверить исправность заземлений.

  - Перед проведением испытания необходимо проверить исправность блокировок, световой и звуковой сигнализации:

- Включить главный рубильник на сетевом пульте, этом должны включиться лампа «Низкое напряжение». Установить переключатель в положение «ЗНОМ». Нажать кнопку  «Пуск», при этом должны включиться лампа «Высокое напряжение» сигнализации и прозвучать сигнал звуковой сигнализации. Заземляющие ножи при этом должны отключиться.

- Приоткрыть дверь высоковольтного отсека на 200 мм. При этом должна сработать блокировка, отключающая испытательное напряжение и лампа «Высокое напряжение» должна погаснуть. Заземляющие ножи при этом должны включиться.

  - Испытание средств защиты напряжением до 100 кВ производить с использование высоковольтного трансформатора ТВО:

- подключить испытуемый объект к предварительно заземленной высоковольтной шине 100 кВ трансформатора ТВО;

- подключить заземляющий проводник к испытуемому объекту в соответствии со схемой испытания;

- проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений;

- закрыть дверь в высоковольтный отсек;

- установить главный переключатель «Режим работы» в положение «ТВО»;

- установить ручку «Регулятор напряжения» в крайнее правое положение (по часовой стрелке);

- включить главный рубильник, при этом загораются сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ТВО»;

- если выполнены все условия для безопасной работы (регулятор напряжения установлен в крайнее левое положение, закрыта дверь в высоковольтный отсек) загорается сигнальная лампа «Готовность испытательной схемы»;

- включить испытательную установку, нажав кнопку «Пуск», при этом загорается сигнальная лампа «Высокое напряжение»  и отключается заземляющий нож ТВО;

- вращая ручку «Регулятор  напряжения» против часовой стрелки, установить требуемую величину испытательного напряжения. Отсчет напряжения производить по вольтметру «ТВО»

- после испытания, вращая ручку «Регулятор напряжения» по часовой стрелке, снизить  испытательное напряжение до нуля (регулятор напряжения должен быть в крайнем правом положении);

- снять испытательное напряжение, нажав кнопку «Стоп», при этом включается нож заземления ТВО  и гаснет сигнальная лампа «Высокое напряжение»;

- отключить главный рубильник, при этом гаснут сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ТВО»;

  - Испытание средств защиты напряжением до 20 кВ и измерение напряжения индикации указателей напряжения выше 1000 В проводить с использование высоковольтного трансформатора ЗНОМ:

- подключить испытуемый объект к предварительно заземленной высоковольтной шине 20 кВ трансформатора ЗНОМ (изолирующие части электроинструмента и соединительные провода указателей напряжения погружаются в ванну с водой);

- подключить заземляющий проводник к испытуемому объекту в соответствии со схемой испытания (при определении напряжения индикации указателя напряжения заземление не требуется);

- проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений;

- закрыть дверь в высоковольтный отсек;

- установить главный переключатель «Режим работы» в положение «ЗНОМ»;

- установить ручку «Регулятор напряжения» в крайнее правое положение (по часовой стрелке);

- включить главный рубильник, при этом загораются сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ЗНОМ»;

- если выполнены все условия для безопасной работы (регулятор напряжения установлен в крайнее левое положение, закрыта дверь в высоковольтный отсек) загорается сигнальная лампа «Готовность испытательной схемы»;

- включить испытательную установку, нажав кнопку «Пуск», при этом загорается сигнальная лампа «Высокое напряжение»  и отключается заземляющий нож ЗНОМ;

- вращая ручку «Регулятор  напряжения» против часовой стрелки, установить требуемую величину испытательного напряжения или определить напряжение индикации указателя напряжения. Отсчет напряжения производить по вольтметру «ЗНОМ». Если защитное средство не выдерживает испытание и наступает пробой, происходит автоматическое отключение питания низковольтной обмотки ЗНОМ токовой защитой;

- после испытания, вращая ручку «Регулятор напряжения» по часовой стрелке, снизить  испытательное напряжение до нуля (регулятор напряжения должен быть в крайнем правом положении);

- снять испытательное напряжение, нажав кнопку «Стоп», при этом включается нож заземления ЗНОМ  и гаснет сигнальная лампа «Высокое напряжение»;

- отключить главный рубильник, при этом гаснут сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ЗНОМ».

  - Испытание средств защиты из диэлектрической резины напряжением до 20 кВ с измерением тока проводимости производить с использование высоковольтного трансформатора ЗНОМ:

- испытуемый объект погрузить  в ванну с водой («Ванна № 1» или (и) «Ванна № 2»);

- подключить испытуемый объект к предварительно заземленной высоковольтной шине 20 кВ трансформатора ЗНОМ;

- проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений;

- закрыть дверь в высоковольтный отсек;

- установить главный переключатель «Режим работы» в положение «ЗНОМ»;

- установить ручку «Регулятор напряжения» в крайнее правое положение (по часовой стрелке);

- включить главный рубильник, при этом загораются сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ЗНОМ»;

- если выполнены все условия для безопасной работы (регулятор напряжения установлен в крайнее левое положение, закрыта дверь в высоковольтный отсек) загорается сигнальная лампа «Готовность испытательной схемы»;

- включить испытательную установку, нажав кнопку «Пуск», при этом загорается сигнальная лампа «Высокое напряжение»  и отключается заземляющий нож ЗНОМ;

- вращая ручку «Регулятор  напряжения» против часовой стрелки, установить требуемую величину испытательного напряжения. Отсчет напряжения производить по вольтметру «ЗНОМ»  При этом необходимо следить за величиной тока утечки по миллиамперметру «Ванна № 1» или (и) «Ванна № 2». Если ток  утечки выше браковочной нормы дальнейший подъем напряжения  прекратить и снизить его до нуля. Если защитное средство не выдерживает испытание и наступает пробой, происходит автоматическое отключение питания низковольтной обмотки ЗНОМ токовой защитой;

- после испытания, вращая ручку «Регулятор напряжения» по часовой стрелке, снизить  испытательное напряжение до нуля (регулятор напряжения должен быть в крайнем правом положении);

- снять испытательное напряжение, нажав кнопку «Стоп», при этом включается нож заземления ЗНОМ  и гаснет сигнальная лампа «Высокое напряжение»;

- отключить главный рубильник, при этом гаснут сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ЗНОМ».

  - Испытание указателей напряжения до 1000 В с измерением тока проводимости производить с использование высоковольтного трансформатора ИОТ:

- указатель напряжения подключить к разъему низковольтных испытаний 0-600 В на стойке с измерительными приборами;

- установить главный переключатель «Режим работы» в положение «Низковольтные испытания»;

- установить ручку «Регулятор напряжения» в крайнее правое положение (по часовой стрелке);

- включить главный рубильник, при этом загораются сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «Низковольтные испытания»;

- если выполнены все условия для безопасной работы (регулятор напряжения установлен в крайнее левое положение, закрыта дверь в высоковольтный отсек) загорается сигнальная лампа «Готовность испытательной схемы»;

- включить испытательную установку, нажав кнопку «Пуск», при этом загорается сигнальная лампа «Высокое напряжение» ;

- вращая ручку «Регулятор  напряжения» против часовой стрелки, установить требуемую величину испытательного напряжения или определить напряжение индикации указателя напряжения. Отсчет напряжения производить по вольтметру «Низковольтные испытания».  При этом необходимо следить за величиной тока утечки по миллиамперметру «Низковольтные испытания». Если ток  утечки выше браковочной нормы дальнейший подъем напряжения  прекратить и снизить его до нуля. Если защитное средство не выдерживает испытание и наступает пробой, происходит автоматическое отключение питания низковольтной обмотки ЗНОМ токовой защитой;

- после испытания, вращая ручку «Регулятор напряжения» по часовой стрелке, снизить  испытательное напряжение до нуля (регулятор напряжения должен быть в крайнем правом положении);

- снять испытательное напряжение, нажав кнопку «Стоп», гаснет сигнальная лампа «Высокое напряжение»;

- отключить главный рубильник, при этом гаснут сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «Низковольтные испытания».

  - Определение tgd трансформаторного масла с использованием блока диэлектрических потерь:

- подготовить измерительную ячейку и пробу трансформаторного масла в соответствии с «Методическими указаниям по испытанию электроизоляционных жидкостей»;

- заполнить измерительную ячейку трансформаторным маслом;

- включить вытяжной вентилятор штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- включить вентилятор измерительной ячейки штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- включить нагреватель измерительной ячейки штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- включить нагреватель измерительной ячейки штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- произвести нагрев пробы масла до требуемой температуры;

- на приборе «Вектор 2М» установить предел измерения С0 в положение 1 мА;

- на приборе «Вектор 2М» установить предел измерения СХ в положение 1 мА;

- включить прибор «Вектор 2М»;

- проверить правильность сборки схемы и надежность заземлений;

- закрыть дверь в высоковольтный отсек;

- пультом дистанционного управления установить прибор «Вектор 2М» в режим измерения диэлектрических потерь;

- установить главный переключатель «Режим работы» в положение «ИДП»;

- установить ручку «Регулятор напряжения» в крайнее правое положение (по часовой стрелке);

- включить главный рубильник, при этом загораются сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ИДП»;

- если выполнены все условия для безопасной работы (регулятор напряжения установлен в крайнее левое положение, закрыта дверь в высоковольтный отсек) загорается сигнальная лампа «Готовность испытательной схемы»;

- включить испытательную установку, нажав кнопку «Пуск», при этом загорается сигнальная лампа «Высокое напряжение»  и отключается заземляющий нож блока ИДП;

- вращая ручку «Регулятор  напряжения» против часовой стрелки, установить требуемую величину испытательного напряжения. Отсчет напряжения производить по вольтметру «ИДП»

- с использованием пульта дистанционного управления выполнить измерение tgd трансформаторного масла прибором «Вектор 2М»;

- после испытания, вращая ручку «Регулятор напряжения» по часовой стрелке, снизить  испытательное напряжение до нуля (регулятор напряжения должен быть в крайнем правом положении);

- снять испытательное напряжение, нажав кнопку «Стоп», при этом включается нож заземления блока ИДП  и гаснет сигнальная лампа «Высокое напряжение»;

- отключить главный рубильник, при этом гаснут сигнальные лампы «Низкое напряжение» и  «ИДП»;

- выключить прибор «Вектор 2М»;

- выключить нагреватель измерительной ячейки штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- включить вентилятор измерительной ячейки штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- после остывания измерительной ячейки выключить вытяжной вентилятор штепсельным разъемом на блоке ИДП;

- вылить пробу трансформаторного масла в специально предназначенную металлическую емкость с крышкой.

  - Определение пробивного напряжения масла на аппарате АИМ-80.

- обработку результатов измерений производить в соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний масла трансформаторного».Работу выполнять в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации прибора:

- подготовить измерительную ячейку и пробу трансформаторного масла в соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний масла трансформаторного»;

- заполнить измерительную ячейку трансформаторным маслом;

- проверить правильность установки ячейки и надежность заземлений;

- закрыть крышку измерительной ячейки;

- подключить прибор штепсельным разъемом к сети 220 В;

- установить переключатель электропривода в правое положение;

- установить переключатель возврата регулятора напряжения в нулевое положение в левое положение (без фиксации напряжения пробоя) или в правое положение (с фиксацией напряжения пробоя);

- повернуть  выключатель сети, при этом включаются зеленая и желтая сигнальные лампы;

- по истечении 10 минут после заполнения ячейки маслом нажать кнопку включения испытательного напряжения, при этом  включается красная сигнальная лампа и отключается желтая;

- показание киловольтметра в момент, предшествующий пробою, указывает величину пробивного напряжения масла;

- после пробоя дождаться возвращения стрелки прибора в нулевое положение (если переключатель возврата регулятора напряжения в нулевое положение установлен в правом положении) или нажать кнопку принудительного возвращения стрелки  (если переключатель возврата регулятора напряжения в нулевое положение установлен в левом положении);

- отключить прибор штепсельным разъемом от сети 220 В;

- вылить пробу трансформаторного масла в специально предназначенную металлическую емкость с крышкой.

  - Определение пробивного напряжения масла на аппарате СКАТ-М100.

- обработку результатов измерений производить в соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний масла трансформаторного». Настройка прибора и работа выполняется в соответствии с заводской инструкцией по эксплуатации:

- подготовить измерительную ячейку и пробу трансформаторного масла в соответствии с «Методическими указаниями по проведению испытаний масла трансформаторного»;

- открыть дверцу прибора;

- установить на автоматический подъёмный стол ёмкость, заполненную испытуемым диэлектриком;

- закрыть дверцу прибора;

- нажать кнопку "ПУСК". После этого начнётся испытание диэлектрика в соответствии с ранее сделанными установками;

- по окончании испытания раздастся звуковой сигнал, если он не отключен;

- если во время подъёма испытательного напряжения открыть дверцу прибора, то текущее измерение прервётся и высокое напряжение отключится. Для продолжения испытания с прерванного измерения закрыть дверцу и нажать кнопку "ПУСК";

- если максимально заданное напряжение будет достигнуто, а пробой не наступил, то вместо пробивного напряжения на дисплее будет высвечено ">ХХ", где ХХ - значение максимально заданного напряжения в киловольтах;

- для прекращения испытания диэлектрика на любой стадии нажать кнопку "СТОП";

- после завершения испытания на дисплее прибора отображается номер испытания, среднее значение пробивного напряжения и значения пробивного напряжения по каждому измерению;

- для отображения статистических параметров испытания диэлектрика нажать кнопку "▼";

- если для испытания диэлектрика было задано шесть измерений, и в результате испытания коэффициент вариации превысил 20%, то на индикаторе появится соответствующая надпись. В этом случае, чтобы согласно ГОСТ 6581-75 определить пробивное напряжение по двенадцати измерениям, нажать кнопку "ПУСК". После этого будет проведено ещё шесть измерений и расчёт статистических параметров будет произведён по двенадцати измерениям;

- если после появления на дисплее надписи о превышении коэффициента вариации 20% не требуется проводить двенадцать измерений, нажать кнопку "СТОП";

- вылить пробу трансформаторного масла в специально предназначенную металлическую емкость с крышкой.

# Техническое обслуживание

  - Проведение технического обслуживания выполнять с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001», «Инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям», а также требования, изложенные в эксплутационных документах на применяемые приборы и оборудование.

  - Виды и периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц;

- годовое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год перед проведением массовых работ.

  - Ежемесячное техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр оборудования, соединительных проводов и состояние заземлений ;

- удаление пыли с проводов, оборудования и приборов;

  - Ежегодное техническое обслуживание включает:

- измерение переходного сопротивления контактов оборудования электролаборатории с главной заземляющей шиной. Значение сопротивления не должно превышать 0,05 Ом;

- измерение сопротивления изоляции проводов и оборудования. Значение сопротивления изоляции должно быть не менее 1 МОм для соединительных проводов и оборудования до 1000 В. Значение сопротивления изоляции высоковольтных трансформаторов не менее 300 МОм;

- испытание образцового конденсатора Р5023 повышенным напряжением 15 кВ;

- отбор пробы масла из трансформаторов  ТВО-140, ЗНОМ-35 и АИМ-80, СКАТ на химический анализ. Качество трансформаторного масла должно отвечать требованиям «Объемов и норм испытания электрооборудования. РД 34.45-51.300-97» для трансформаторов напряжения 110, 35 кВ и требований инструкций по эксплуатации. При необходимости произвести замену трансформаторного масла;

- проверка функционирования систем блокировки и сигнализации;

- соответствие надписей на приборах,  кнопках и органах управления;

- поверка щитовых приборов;

  - За безопасную эксплуатацию электролаборатории и поддержание ее в исправном состоянии должно быть назначено ответственное лицо из персонала СССРРР с группой по электробезопасности не ниже IV.

  - Обязанности ответственного лица:

- организация технического обслуживания лаборатории;

- контроль выполнения графика поверки и калибровки приборов, закрепленных за лабораторией;

- контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией;

- контроль за состоянием средств защиты;

- контроль за содержанием первичных средств пожаротушения;

- контроль за содержанием медицинских аптечек и своевременным их пополнением.

# Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция по технической эксплуатации стационарной электролаборатории Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-503-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 12 из 12 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом ИПБ 14-503-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |