|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2010 г. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АКВАДИСТИЛЛЯТОРА

Парижмонтажремонт

ИТЭ 14-506-2010

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Парижь

Содержание

1 Общие положения	3

2 Нормативные ссылки	3

3 Обозначения и сокращения	3

4 Назначение аквадистиллятора	3

5 Технические характеристики	3

6 Меры безопасности	3

7 Устройство аквадистиллятора	4

8 Порядок работы	4

9 Техническое обслуживание	4

10 Порядок обращения с настоящей инструкцией	5

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

АКВАДИСТИЛЛЯТОРА

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящая инструкция определяет порядок работы, эксплуатации и технического обслуживания аквадистиллятора.

  - Знание настоящей Инструкции обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа.

# Нормативные ссылки

В настоящей инструкции использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Аквадистилятор ДЭ-10. Модель 789. Паспорт дА0.000.789

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Назначение аквадистиллятора

  - Аквадистилятор предназначен для производства дистиллированной воды, путем перегонки.

  - Дистиллированная вода используется для проведения химических анализов трансформаторного масла в лаборатории СССРРР.

# Технические характеристики

  - Основные технические данные и  характеристики:

- производительность - 10 дм3/ч;

- род тока – переменный 50 Гц, трехфазный;

- напряжение – 220/380 В;

- расход воды на охлаждение 300 дм3/ч.

# Меры безопасности

  - Перед эксплуатацией аппарата необходимо проверить правильность подключения всех проводов и наличие заземления.

  - При режиме интенсивного парообразования соблюдать меры предосторожности от ожогов.

  - При любой неисправности работа должна быть прекращены и сообщено начальнику или инженеру СССРРР.

# Устройство аквадистиллятора

  - Принцип действия аквадистиллятора основан на конденсации отсепарированного пара.

  - Основными частями аппарата являются:

- испаритель с сепараторами;

- конденсатор;

- электронагреватели;

- уравнитель;

- датчик;

- основание;

- электрощит.

  - В испарителе вода нагревается электронагревателями до кипения. Образующийся пар поступает в конденсатор и, конденсируясь, вытекает в виде дистиллята через ниппель.

  - Водопроводная вода подается непрерывно в конденсатор и по сливной трубке через уравнитель поступает в испаритель.

  - Испаритель заполняется водой до установленного уровня. По мере выкипания вода будет поступать в испаритель частично, основная ее часть будет сливаться в канализацию. Уравнитель, сообщенный с испарителем, предназначен для поддержания в нем необходимого уровня воды.

  - Аппарат снабжен датчиком который предохраняет нагреватели от перегорания, отключая от электросети при понижении воды в испарителе ниже допустимого.

# Порядок работы

  - Надеть на ниппель трубку и соединить с сосудом для сбора воды.

  - Открыть воду на конденсатор, отрегулировав струю воды, так чтобы вода не переливалась через край уравнителя.

  - Поставить ручку переключателя на щите управления в положение «ВКЛ», при этом загорится сигнальная лампа «СЕТЬ».

  - При достижении установленного уровня в испарителе датчик автоматически включит электронагреватели, при этом загорится сигнальная лампа «НАГРЕВ».

  - По окончании работы оставить ручку переключателя на щите управления в положение «ВЫКЛ», при этом погаснет сигнальная лампа «СЕТЬ».

  - Перекрыть подачу воды в конденсатор.

  - Открыть запорную арматуру и слить воду из испарителя с целью удаления отработанной воды с повышенным содержанием солей и жесткости и скопившихся механических загрязнений и шлама. После полного слива воды из испарителя закрыть запорную арматуру

# Техническое обслуживание

  - Проведение технического обслуживания выполнять с соблюдением «Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001», «Инструкции по охране труда для электромонтера по испытаниям и измерениям», а также требования, изложенные в эксплутационных документах на применяемые приборы и оборудование.

  - Виды и периодичность технического обслуживания:

- ежемесячное техническое обслуживание проводится не реже одного раза в месяц;

- годовое техническое обслуживание проводится не реже одного раза в год.

  - Ежемесячное техническое обслуживание включает:

- внешний осмотр оборудования, соединительных проводов и состояние заземлений;

- удаление пыли с проводов, оборудования и приборов;

- проверка состояния соединительных шлангов;

  - Ежегодное техническое обслуживание включает:

- измерение переходного сопротивления контактов оборудования генератора с главной заземляющей шиной. Значение сопротивления не должно превышать 0,05 Ом;

- измерение сопротивления изоляции проводов и оборудования. Значение сопротивления изоляции должно быть не менее 1 МОм;

- произвести очистку от накипи поверхность испарителя, электронагреватели, поплавок датчика, а тат же верхнюю часть аппарата через люк, сняв крышку в верхней части.

  - За безопасную эксплуатацию аквадистиллятора и поддержание его в исправном состоянии должно быть назначено ответственное лицо из персонала СССРРР с группой по электробезопасности не ниже IV.

  - Обязанности ответственного лица:

- организация технического обслуживания генератора;

- контроль за исправным состоянием и безопасной эксплуатацией.

# Порядок обращения с настоящей инструкцией

  - Держателем подлинника настоящей инструкции является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящей инструкции является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящей инструкции является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований инструкции осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований инструкции персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящей инструкции могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Инструкция по технической эксплуатации аквадистиллятора Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ИПБ 14-506-2010 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 5 из 5 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом ИПБ 14-506-2010 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 | Лаборант химического анализа СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |