|  | УТВЕЖДАЮ главный инженер Парижмонтажремонт ____________________ П.П. Петров __________________________2011г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АТТЕСТАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Парижмонтажремонт

Парижмонтажремонт

ПО «Парижмонтажремонт»

г. Париж

Содержание

1 Общие положения	2

2 Нормативные ссылки	2

3 Обозначения и сокращения	2

4 Операции аттестации	2

5 Средства аттестации	2

6 Условия аттестации	2

7 Проведение аттестации	2

8 Требования безопасности и охрана окружающей среды.	2

9 Оформление результатов аттестации	2

10 Порядок обращения с настоящими методическими указаниями	2

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ПРОВЕДЕНИЮ

АТТЕСТАЦИИ СТАЦИОНАРНОЙ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Парижмонтажремонт

# Общие положения

  - Настоящие методические указания и программа аттестации распространяются на стационарную электролабораторию предназначенную для проведения испытания масла трансформаторного, электрических и механических испытаний средств защиты.

  - Программа и методика аттестации составлена на основании требований ГОСТ Р 8.568-97 и устанавливает содержание и методику аттестации лаборатории.

  - Программа и методика аттестации распространяется на первичную, периодическую и повторную аттестацию лаборатории.

  - Периодическая аттестация проводится в связи с истечением срока действия аттестата выданного при предыдущей аттестации.

  - Повторная аттестация проводится в случаях ремонта, модернизации, перемещения оборудования или других причин, которые могут вызвать измерение характеристик лаборатории.

  - Испытание трансформаторного масла из испытательного оборудования производится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению испытаний масла трансформаторного». Измерение сопротивления изоляции проводится в соответствии с «Методическими указаниями по поведению измерений сопротивления изоляции». Высоковольтные испытания оборудования проводятся в соответствии с «Методическими указаниями по проведению высоковольтных испытаний». Контроль цепей заземления оборудования лаборатории проводится в соответствии с  «Методическими указаниями по контролю заземляющих устройств». Поверка  и калибровка измерительных приборов производится в метрологической службе предприятия или в аккредитованной организации, руководствуясь установленными нормативными документами.

  - Операции по аттестации лаборатории выполняются согласно «Инструкции по технической эксплуатации стационарной лаборатории» и «Инструкции по эксплуатации стенда механических испытаний средств защиты»

  - Знание настоящих методических указаний обязательно для следующих работников Службы изоляции и испытаний и измерений: начальник, инженер, электромонтёр по испытаниям и измерениям, лаборант химического анализа масла.

# Нормативные ссылки

В настоящих методических указаниях использованы ссылки на следующие документы:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00;

- Объем и нормы испытаний электрооборудования РД 34.45-51.300-97;

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003;

- ГОСТ  Р 8.568-97 Аттестация испытательного оборудования.

# Обозначения и сокращения

Филиал - Парижмонтажремонт  ;

ПМР – Производственное участок «Парижские МР»;

СССРРР – Служба изоляции и испытаний и измерений.

# Операции аттестации

  - При проведении аттестации должны выполняться операции указанные в таблице 1.

Таблица 1.

| № п.п. | Наименование операции | № пункта методики | Вид аттестации |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первичная | Периодическая (повторная) |
|  | Проверка наличия эксплуатационной документации. | 7.1 | + | + |
|  | Проверка комплектности средств защиты и измерительных приборов | 7.2 | + | + |
|  | Внешний осмотр оборудования и помещения лаборатории | 7.3 | + | + |
|  | Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла | 7.4 | + | + |
|  | Измерение переходного сопротивления цепей заземления. | 7.5 | + | + |
|  | Проверка состояния контактных соединений электрооборудования | 7.6 | + | + |
|  | Измерение сопротивления изоляции оборудования. | 7.7 | + | + |
|  | Испытание оборудования повышенным напряжением. | 7.8 | + | + |
|  | Измерение коэффициента трансформации | 7.9 | + | + |
|  | Опробование и проверка блокировки и сигнализации. | 7.10 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока БНИ | 7.11 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока ИДП | 7.12 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока ЗНОМ | 7.13 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик блока ТВО | 7.14 | + | + |
|  | Определение метрологических характеристик стенда механических испытаний | 7.15 | + | + |

# Средства аттестации

  - При проведении аттестации должны применяться средства измерительной техники и испытательное оборудование, указанное в таблице 2.

  - Допускается применять другие средства измерений метрологические и технические характеристики, которых не хуже приведенных в таблице 2.

  - Все применяемые средства измерений должны быть поверены в установленном порядке.

Таблица 2.

| № п.п. | Наименование средств измерений | Пределы измерения | Класс точности | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Аппарат испытания масла СКАТ-100 М | 20-100 кВ | 2,5 | Проверка пробивного напряжения масла |
|  | Измеритель заземления Ф 4103 | 0÷15 кОм | 2,5 | Проверка цепи заземления |
|  | Мегаомметр 2500 В Е6-24 | 0-10 ГОм | 5 | Измерение изоляции |
|  | Киловольтметр статический С197 | 0-30 кВ | 0,5 | Измерение высокого напряжения |
|  | Мультиметр АРРА-305 | 400 мВ; 4; 40; 750 В | 0,5 | Измерение напряжения блока БВИ и Ктр |
|  | Вольтметр Э 59 | 0-600 В | 0,5 | Измерение напряжения блока БВИ и Ктр |
|  | Барометр –анероид М-67 | 610-790 мрс | 0,8 | Измерение давления |
|  | Гигрометр психрометр. ВМТ-2 | (15-40)°С (20-90)% | 5 | Измерение влажности и температуры |
|  | Секундомер электронный JS-307 | --- | 0,5 сек./ 3 час | Измерение времени |
|  | Частотомер Ф246 | 45-55 | 0,1 | Измерение частоты |
|  | Калибратор универсальный Н4-11 | многопредельный | 0,3 | Калибровка щитовых приборов |
|  | Электротехническая лаборатория ЭТЛ-35 | 0-100 кВ | 3 | Испытание изоляции |
|  | Динамометр ДПУ-10-1 | 0.5 ÷ 10 кН | 1 | Испытание стенда мех. испытаний |

# Условия аттестации

  - Аттестация должна проводиться при соблюдении следующих условий:

- температура окружающей среды от 15 до 25 ºС;

- относительная влажность воздуха от 30 до 80 %;

- атмосферное давление от 85 до 105 кПа;

- напряжение питающей сети от 198 до 242 В;

- частота питающей сети от 49,5 до 50,5 Гц.

# Проведение аттестации

  - Проверка наличия эксплуатационной документации.

    - Паспорт лаборатории.

    - Схема электролаборатории.

    - Методика аттестации.

    - Методики испытаний оборудования согласно утвержденного перечня документации.

    - Инструкции по охране труда согласно утвержденного перечня документации.

    - Инструкция по пожарной безопасности.

    - Инструкция по технической эксплуатации стационарной электролаборатории.

    - Инструкция по технической эксплуатации стенда механических испытаний».

    - Перечень первичных средств пожаротушения.

    - Перечень защитных средств и приспособлений.

    - Перечень медикаментов и средств для оказания первой помощи.

  - Проверка комплектности средств защиты и измерительных приборов.

    - Наличие проверенных средств защиты согласно утвержденного перечня.

    - Комплектность медицинской аптечки согласно утвержденного перечня.

    - Наличие средств пожаротушения согласно утвержденного перечня.

    - Наличие поверенных переносных измерительных приборов:

- прибор измерения параметров изоляции «Вектор-2М» или аналогичный;

- динамометр ДПУ-10-5 или аналогичный;

- термометр ТН-1или аналогичный;

- секундомер JS-307 или аналогичный.

  - Внешний осмотр оборудования  и помещения лаборатории.

    - Отсутствие видимых механических повреждений оборудования.

    - Отсутствие сколов, трещин и загрязнений внешней высоковольтной изоляции.

    - Отсутствие повреждения изоляции на сетевых и измерительных проводах.

    - Наличие и исправность штепсельных соединительных разъемов.

    - Целостность рабочих заземлений 4 мм2, струбцин, наличие маркировки.

    - Целостность и крепление заземляющих проводников оборудования лаборатории.

    - Целостность и достаточность ограждения высоковольтного отсека.

    - Наличие плакатов и знаков безопасности на дверях высоковольтного отсека.

    - Наличие маркировки на приборах, оборудовании и органах управления.

    - Наличие световой сигнализации красного цвета.

    - Уровень масла в маслонаполненных трансформаторах.

    - Соблюдение допустимых расстояний от токоведущих до заземленных частей.

    - Наличие и исправность коммутационного аппарата с видимым разрывом.

    - Исправность и достаточность освещения лаборатории.

    - Целостность лакокрасочных покрытий.

  - Измерение пробивного напряжения трансформаторного масла.

    - Производится отбор и анализ масла из трансформаторов лаборатории на определение пробивного напряжения согласно ГОСТ 6581-74.

    - Пробивное напряжение трансформаторного масла не должно быть ниже значений указанных в таблице 3. При напряжении пробоя ниже допустимого, масло подлежит замене на свежее, соответствующее требованиям таблицы 3.

Таблица 3.

| № п.п. | Наименование оборудования | Минимальное пробивное напряжение трансформаторного масла в эксплуатации. кВ | Минимальное пробивное напряжение свежего трансформаторного масла до заливки. кВ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор СКАТ-М100 | 35 | 55 |
|  | Трансформатор ТВО -140 | 35 | 55 |
|  | Трансформатор ЗНОМ-35 | 25 | 35 |

  - Измерение переходного сопротивления цепей заземления.

    - Переходное сопротивление контактов цепи заземления не должно превышать 0,05 Ом.

    - Измерение производиться прибором Ф4103 или ИС-10 между главной заземляющей шиной (ГЗШ) лаборатории и следующим оборудованием:

- Щит освещения;

- Вентилятор вытяжной блока ИДП;

- Вентилятор вытяжной стола маркировки СЗ;

- Стол лабораторный;

- Трансформатор ТВО основание;

- Трансформатор ТВО вывод Х;

- Трансформатор ЗНОМ-35 основание;

- Трансформатор ЗНОМ-35 вывод Х;

- Трансформатор ЗНОЛ-10 основание;

- Трансформатор ЗНОЛ-10 вывод Х;

- Трансформатор ИОТ-600 основание;

- Трансформатор ИОТ-600 вывод Х;

- Трансформатор регулировочный;

- Заземляющий нож ТВО;

- Заземляющий нож ЗНОМ-35;

- Заземляющий нож ЗНОЛ-10 ;

- Ванна №1 через мА;

- Ванна №2 через мА;

- Ванна №3;

- Образцовый конденсатор;

- Рама блока ИДП;

- Нагреватель блока ИДП;

- Шкаф вытяжной;

- Вентилятор шкафа вытяжного;

- Нагреватель сушки посуды;

- Аппарат ТВЗ;

- Аппарат СКАТ-100;

- Аквадистиллятор;

- Щит управления аквадистиллятора.

  - Проверка состояния контактных соединений электрооборудования.

    - Контактные соединения токоведущих частей подлежат проверке и протяжке.

    - Проверяется состояние наконечников на отсутствие трещин и повреждения изоляции.

    - Проводится измерение тока короткого замыкания цепи фаза – нуль.

  - Измерение сопротивления изоляции оборудования.

    - Для обеспечения электробезопасности, надежности и точности проводимых измерений проводится измерение сопротивления изоляции оборудования.

    - Измерение сопротивления изоляции проводиться прибором МРО-210 или Е6-24 по нормам и схемам, указанным в таблице 4.

Таблица 4.

| № п.п. | Наименование оборудования (Схема измерения) | R 60 МОм не менее. | U исп В не менее |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кабель ввода | 1 | 2500 |
|  | Щит распределительный | 1 | 2500 |
|  | Кабель до аквадистиллятора | 1 | 2500 |
|  | ЩУ аквадистиллятора | 1 | 2500 |
|  | Аквадистиллятор | 1 | 2500 |
|  | Розетки гр. 2 | 1 | 2500 |
|  | Розетки гр. 3 | 1 | 2500 |
|  | Розетки гр. 4 | 1 | 2500 |
|  | Розетки гр. 5 | 1 | 2500 |
|  | Сеть освещения гр.6 | 1 | 2500 |
|  | Сеть освещения гр.7 | 1 | 2500 |
|  | Вентилятор вытяжной блока ИДП | 1 | 2500 |
|  | Вентилятор вытяжной стола маркировки СЗ | 1 | 2500 |
|  | Схема управления стенда до главного выкл. | 1 | 2500 |
|  | Схема управления стенда до КМ1 | 1 | 2500 |
|  | Схема управления стенда после КМ1 | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор регулировочный (ВН-НН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор регулировочный (НН-ВН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор ТВО (ВН-НН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Трансформатор ТВО (НН-ВН+Б) | 50 | 2500 |
|  | Трансформатор ЗНОМ-35 (ВН-ННу+ННд+Б) | 300 | 2500 |
|  | Трансформатор ЗНОМ-35 (ННу-ВН+ННд+Б) | 50 | 1000 |
|  | Трансформатор ЗНОМ-35 (ННд-ВН+ННу+Б) | 50 | 1000 |
|  | Трансформатор ЗНОЛ-10 (ВН-НН+Б) | 300 | 2500 |
|  | Трансформатор ЗНОЛ-10 (НН-ВН+Б) | 50 | 1000 |
|  | Трансформатор ИОТ-600 (ВН-НН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор ИОТ-600 (НН-ВН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор 220/12 вентилятора (ВН-НН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Трансформатор 220/12 вентилятора (НН-ВН+Б) | 1 | 2500 |
|  | Шина высоковольтная 100 кВ | 300 | 2500 |
|  | Шина высоковольтная 20 кВ | 300 | 2500 |
|  | Провод Со блока ИДП | 300 | 2500 |
|  | Провод Сх блока ИДП | 300 | 2500 |
|  | Провод ВВ блока ИДП | 300 | 2500 |
|  | Нагреватель блока ИДП | 1 | 2500 |
|  | Вентилятор вытяжной блока ИДП | 1 | 2500 |
|  | Вентилятор вытяжной рабочего стола | 1 | 2500 |
|  | Вентилятор шкафа вытяжного | 1 | 2500 |
|  | Электропечь сушки посуды | 1 | 2500 |
|  | Шкаф вытяжной | 1 | 2500 |
|  | Стол лабораторный | 1 | 2500 |
|  | Электроплитка | 1 | 2500 |
|  | Аппарат ТВЗ | 1 | 2500 |
|  | Конденсатор образцовый (ВП-НП+Б) | 300 | 2500 |
|  | Конденсатор образцовый (внешняя изоляция) | 300 | 2500 |
|  | Стойка изолирующая | 300 | 2500 |

  - Испытание оборудования повышенным напряжением.

    - Испытание изоляции повышенным напряжением проводиться по нормам и схемам, указанным в таблице 5 с использованием передвижной лаборатории или аналогичного испытательного оборудования.

Таблица 5.

| № п.п. | Наименование оборудования (Схема испытания) | Uисп кВ | T исп мин. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор ЗНОЛ-10 (ВН-НН+Б) | 37,5 | 5 |
|  | Провод Со блока ИДП | 15 | 1 |
|  | Провод Сх блока ИДП | 15 | 1 |
|  | Провод ВВ блока ИДП | 15 | 1 |
|  | Конденсатор образцовый (ВП-НП+Б) | 15 | 1 |
|  | Конденсатор образцовый (внешняя изоляция) | 15 | 1 |
|  | Стойка изолирующая | 100 | 1 |

  - Измерение коэффициента трансформации.

    - Коэффициент трансформации испытательного оборудования определяется на всех ответвлениях обмоток при помощи двух вольтметров классом точности не менее 0,5.

    - Напряжение подводится к обмотке высокого напряжения трансформатора и измеряется на обмотке низкого напряжения.

    - Коэффициент трансформации испытательного оборудования и допустимые отклонение должны удовлетворять требованиям таблицы 6.

Таблица 6.

| № п.п. | Наименование оборудования | Схема изменения | К тр номинальный | Погр. К тр допустимая % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трансформатор испытательный ТВО-140 | АХ-ах | 526 | 2 |
|  | Трансформатор испытательный ЗНОМ-35 | АХ-ах | 350 | 2 |
|  | Трансформатор испытательный ЗНОЛ-10 | АХ-ах | 100 | 2 |
|  | Трансформатор испытательный ИОТ | АХ-ах | 10 | 2 |

  - Опробование и проверка блокировки и сигнализации.

- подключить электролабораторию к сети 220 В;

- включить главный выключатель на сетевом пульте. Установить переключатель в положение «ИДП». Нажать кнопку  «ВКЛ.». При этом должны включиться лампа световой сигнализации и прозвучать короткий звуковой сигнал;

- приоткрыть дверь высоковольтного отсека на 200 мм. При этом должна сработать блокировка, отключающая испытательное напряжение и лампа наружной световой сигнализации должна погаснуть;

- повторить проверку блокировки не менее 5 раз.

    - Проверить исправность вытяжной вентиляции;

- вытяжная вентиляция установки ИДП;

- вытяжная вентиляция  стола маркировки средств защиты;

- вытяжная вентиляция вытяжного шкафа.

    - Проверить исправность аппарата СКАТ в соответствии с заводской инструкцией:

- исправность блокировки дверки высоковольтного отсека;

- работу подъемного стола;

- состояние сферических электродов;

- произвести контрольное измерение пробивного напряжения масла.

    - Проверить исправность аппарата ТВЗ в соответствии с заводской инструкцией.

- проверить работоспособность нагревателя;

- произвести контрольное определение температуры вспышки масла.

    - Стенд высоковольтных испытаний считается исправным при выполнении следующих условий:

- при измерении положений переключателя видов испытания загораются соответствующие сигнальные  лампы;

- при нажатии кнопки «ВКЛ»  напряжение должно быть подано на соответствующий блок лаборатории в соответствии с положением переключателя видов испытаний, должны включиться лампа наружной световой сигнализации, прозвучать сигнал звуковой сигнализации и отключиться заземляющие ножи.

- выключатель на сетевом пульте должен включаться и отключаться без заедании и надежно фиксироваться во включенном и отключенном положениях. Должен быть обеспечен видимый разрыв контактов выключателя. Не допускается возможность самопроизвольного включения выключателя.

    - Блок БНИ стенда считается исправным при выполнении следующих условий:

- регулировка напряжения осуществляется плавно, без бросков до значения 600 В;

- поверены щитовые приборы прямого включения.

    - Блок ИДП стенда считается исправным при выполнении следующих условий:

- при включении блока в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации стационарной лаборатории» заземляющий нож отошел на расстояние, не препятствующее подаче напряжения, прозвучал звуковой сигнал, включилась наружная световая сигнализация;

- при подаче испытательного напряжения 2 кВ отсутствуют пробои и перекрытия изоляции испытательной схемы;

- регулировка напряжения выполняется плавно без скачков до значения 2 кВ;

- исправен нагреватель и вентилятор испытательной ячейки;

- при снятии напряжения заземляющий нож надежно соединил вывод высокого напряжения с заземляющей шиной, отключилась световая сигнализация.

    - Блок ЗНОМ стенда с испытательным трансформатором ЗНОМ-35 считается исправным при выполнении следующих условий:

- при включении блока  в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации стационарной лаборатории» заземляющий нож отошел на расстояние, не препятствующее подаче напряжения, прозвучал звуковой сигнал, включилась наружная световая сигнализация;

- при подаче испытательного напряжения 20 кВ промышленной частоты  отсутствуют пробои и перекрытия изоляции испытательной схемы;

- при снятии напряжения заземляющий нож надежно соединил вывод высокого напряжения испытательной установки с заземляющей шиной, отключилась световая сигнализация.

    - Блок ТВО стенда с испытательным трансформатором ТВО-140 считается исправным при выполнении следующих условий:

- при включении блока  в порядке указанном в «Инструкции по эксплуатации стационарной лаборатории» заземляющий нож отошел на расстояние, не препятствующее подаче напряжения, прозвучал звуковой сигнал, включилась наружная световая сигнализация;

- при подаче испытательного напряжения 80 кВ промышленной частоты  отсутствуют пробои и перекрытия изоляции испытательной схемы;

- при снятии напряжения заземляющий нож надежно соединил вывод высокого напряжения испытательной установки с заземляющей шиной, отключилась световая сигнализация.

    - Стенд механических испытания средств защиты и приспособлений считается исправным при выполнении следующих условий:

- отсутствуют повреждения сетчатого ограждения, запирающего устройства крюка, лебедки, металлического троса, талрепа, динамометра, рамы стенда;

- в наличии шплинты на соединительных болтах;

- проверено качество узлов соединения и сварных соединений рамы.

  - Определение метрологических характеристик блока БНИ

    - Определение метрологических характеристик сетевого блока выполняется снятием щитовых приборов прямого включения и поверкой в аккредитованной организации в соответствии с требованиями нормативных документов.

  - Определение метрологических характеристик блока ИДП

    - Определение метрологических характеристик блока ИДП выполняется в следующем порядке:

- щитовой киловольтметр 10 кВ  блока должен быть предварительно поверен  в аккредитованной организации в соответствии с установленными требованиями;

- измеритель параметров изоляции «Вектор-2М» или аналогичный подлежит поверке или калибровке в аккредитованной организации;

- к выводу высокого напряжения  испытательного трансформатора ЗНОЛ -10 подключается статический киловольтметр С-197;

- включается испытательное напряжение и проверяется соответствие показаний щитового прибора блока ИДП и статического киловольтметра.

- при показаниях щитового киловольтметра равных 1.0,   1.5,  2.0,  2.5,  3.0 кВ снимаются показания статического киловольтметра подключенного к высоковольтному выводу трансформатора ЗНОЛ -10  испытательной установки;

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

- для проверки исправности измерительной ячейки необходимо собрать схему измерения в соответствии с « Инструкцией по эксплуатации стационарной электролаборатории» и произвести измерение tgd пустой ячейки;

- tgd пустой измерительной ячейки при напряжении 2 кВ не должен превышать 0,01 %.

  - Определение метрологических характеристик блока ЗНОМ.

    - Определение метрологических характеристик измерения напряжения блока ЗНОМ при испытании напряжением промышленной частоты выполняется в следующем порядке:

- щитовой киловольтметр 35 кВ  блока должен быть предварительно поверен  в аккредитованной организации в соответствии с установленными требованиями;

- к выводу высокого напряжения ЗНОМ-35 подключается статический киловольтметр С-197;

- включается испытательное напряжение  и проверяется соответствие показаний щитового киловольтметра  «35 кВ» и статического киловольтметра;

- при показаниях щитового киловольтметра  «35 кВ» равных  5, 10, 15, 20, 25 кВ снимаются показания киловольтметра С197 подключенного к высоковольтному выводу ЗНОМ-35;

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

    - Определение метрологических характеристик измерения тока блока ЗНОМ при испытании напряжением промышленной частоты выполняется в следующем порядке:

- щитовые миллиамперметры «10 мА»  блока должны быть предварительно поверены  в аккредитованной организации в  соответствии с установленными требованиями;

- в цепь заземления ванны №1 испытания средств защиты включается образцовый миллиамперметр АРРА-305 или аналогичный;

- в ванну устанавливается диэлектрическая перчатка и собирается схема испытания диэлектрических перчаток в соответствии с «Методическими указаниями по испытанию средств защиты»;

- включается испытательное напряжение  и проверяется соответствие показаний щитового миллиамперметра «Ванна 1»  на значениях равных  2, 4, 6, 8, 10 мА и образцового  миллиамперметра;

- определение метрологических характеристик для миллиамперметра «Ванна 2» выполняется аналогично миллиамперметру «Ванна 1»;

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

  - Определение метрологических характеристик измерения напряжения блока ТВО при  испытании напряжением промышленной частоты выполняется в следующем порядке:

- щитовой киловольтметр 110 кВ  блока должен быть предварительно поверен  в аккредитованной организации в соответствии с установленными требованиями;

- к выводам  обмотки низкого напряжения трансформатора  ТВО подключается вольтметр;

- включается испытательное напряжение  и проверяется соответствие показаний щитового киловольтметра  «110 кВ»  блока БВИ  и вольтметра включенного в обмотку низкого напряжения ТВО;

- при показаниях щитового киловольтметра  «110 кВ»  равных 20, 40, 60, 70, 80 кВ снимаются показаниях вольтметра подключенного к выводам обмотки низкого напряжения трансформатора ТВО.

- показания щитового киловольтметра  «110 кВ»  и вольтметра установленного в обмотке низкого напряжения должны быть равны соответственно:                                                             20 кВ- 19 В, 40 кВ-38 В, 60 кВ-57 В, 70 кВ- 67 В,  80 кВ-76 В;

- в соответствии с ГОСТ 17512-82 погрешность измерения не должна превышать 3%.

  - Определение метрологических характеристик стенда механических испытаний.

- динамометр стенда  должен быть предварительно поверен  в аккредитованной организации в соответствии с установленными требованиями;

- стенд испытывается приложением статической  нагрузки 6250 Н (625 кгс) в течение 10 минут.

# Требования безопасности и охрана окружающей среды.

  - Работы по аттестации оборудования связанные с испытанием повышенным напряжением выполняют лица из электротехнического персонала, обученные и аттестованные по ПОТРМ-016-2001, ПТЭМРС, знающие настоящую методику, схему электроустановки, обеспеченные инструментом, индивидуальными средствами защиты и спецодеждой.

  - Лица, допущенные к проведению испытаний, должны иметь отметку об  этом в удостоверении в графе «Свидетельство на право проведения специальных работ».

  - Перед началом работы оформить организационные и выполнить технические мероприятия, согласно требованиям  ПОТ РМ-016-2001.

  - Испытания электрооборудования, в том числе и вне электроустановок, проводимые с использованием передвижной испытательной установки, выполнять по наряду.

  - Работы по испытаниям и измерениям, выполнять только на оборудовании указанном в строке «Поручается» наряда. Запрещается расширение рабочего места.

  - Бригада при выполнении работ по испытаниям и измерениям состоит из производителя работ с группой не ниже IV и члена бригады – с группой не ниже III. При необходимости охраны испытываемого оборудования и соединительных проводов  в наряд может быть включен работник с группой не ниже II. В случаях предусмотренных ПОТ РМ-016-2001 назначается ответственный руководитель работ.

  - Место проведения испытаний, электролабораторию, оборудование и соединительные провода оградить канатами. На канатах, через промежутки не более 6 м, вывесить плакаты «Испытание! Опасно для жизни».

  - При необходимости выставить охрану, состоящую из членов бригады, имеющих группу II, для предотвращения приближения посторонних людей к испытательной установке, соединительным проводам и испытательному оборудованию. Члены бригады, несущие охрану, должны находиться вне ограждения и считать испытываемое оборудование находящимся под напряжением. Покинуть пост эти работники могут только с разрешения производителя работ.

  - При размещении испытательной установки и испытуемого оборудования в различных помещениях или на разных участках РУ разрешается нахождение членов бригады, имеющих группу III, ведущих наблюдение за состоянием изоляции, отдельно от производителя работ. Эти члены бригады должны находиться вне ограждений и получить перед началом испытаний необходимый инструктаж от производителя работ.

  - Снимать заземление, установленное при подготовке рабочего места и препятствующие проведению испытаний, а затем устанавливать вновь разрешается только по указанию производителя работ, руководящего испытаниями, после заземления вывода высокого напряжения испытательной установки.

  - Разрешение на временное снятие заземлений отражается в стоке «Отдельные указания» наряда.

  - При сборке испытательной схемы, прежде всего, выполнить защитное и рабочее заземление испытательной установки. Корпус передвижной испытательной установки заземлить отдельным заземляющим проводником из гибкого медного провода сечением не менее 10 мм2. Перед испытанием проверить надёжность заземления корпуса электролаборатории.

  - Заземлить переносные приборы и оборудование. Заземление выполнить непосредственным подключением к заземляющему устройству или через  заземляющую шину передвижной лаборатории гибким медным проводом сечением не менее 4 мм2.

  - Перед присоединением испытательной установки к сети напряжением 380/220В заземлить вывод высокого напряжения.

  - Заземление испытательных схем и шунтирование обмоток выполнить медным поводом сечением не менее 4 мм2.

  - Сборку и разборку схем измерений производить в диэлектрических перчатках, предварительно сняв остаточный заряд наложением разрядно заземляющей штанги.

  - Подключить электролабораторию к  сети напряжением 380/220В, через установленный в этой сети предохранитель или автоматический выключатель. Подключать к сети передвижную испытательную установку должны представители организации, эксплуатирующие эти сети.

  - Соединительный провод между испытательной установкой и испытуемым оборудованием сначала подключить к заземлённому выводу высокого напряжения, а затем к объекту испытания.

  - До проведения испытаний закрыть дверь в высоковольтный отсек лаборатории.

  - Проверить исправность блокировки дверей высоковольтного отсека, исправность световой и звуковой сигнализации в соответствии с «Инструкцией по технической эксплуатации передвижной электролаборатории».

  - Работу выполнять стоя на изолирующем ковре.

  - Запрещается приближаться и прикасаться к корпусу «Измерителя параметров изоляции Вектор». Включение, отключение и переключение пределов измерения прибора производить при отключенном главном рубильнике лаборатории. Управление прибором во время испытания производить с помощью пульта дистанционного управления.

  - Закрепить соединительный провод так, чтобы избежать приближения (подхлёстывания) к находящимся под напряжением токоведущим частям на расстояние менее допустимого.

  - Запрещается приближение людей, испытательного оборудования и соединительных проводов к токоведущим частям действующего оборудования и на расстояния менее допустимых.

  - Присоединять соединительный провод к фазе, полюсу испытуемого оборудования или к жиле кабеля и отсоединять его допускается по указанию руководителя испытаний и только после их заземления, которое выполнить включением заземляющих ножей или установкой переносных заземлений.

  - Перед каждой подачей испытательного напряжения производитель работ должен:

- проверить правильность сборки схемы и надёжность рабочих и защитных заземлений;

- проверить, все ли члены бригады и работники, назначенные для охраны, находятся на указанных им местах, удалены ли посторонние люди, и можно ли подавать испытательное напряжение на оборудование;

- предупредить бригаду о подаче напряжения словами «Подаю напряжение» и, убедившись, что предупреждение услышано всеми членами бригады, снять заземление с вывода испытательной установки и подать на нее напряжение 380/220В.

  - С момента снятия заземления с вывода установки вся испытательная установка, включая испытываемое оборудование и соединительные провода, считается находящейся под напряжением, и проводить какие – либо пересоединения в испытательной схеме и на испытываемом оборудовании не допускается.

  - Не допускается с момента подачи напряжения на вывод установки находиться на испытываемом оборудовании, а также прикасаться к корпусу испытательной установки, стоя на земле, входить и выходить из передвижной лаборатории, прикасаться к кузову передвижной лаборатории.

  - После окончания испытаний производителю работ необходимо снизить напряжение испытательной установки до нуля, отключить её от сети напряжением 380/220В, заземлить вывод установки и сообщить об этом бригаде словами «Напряжение снято». Только после этого допускается пересоединять провода или в случае полного окончания испытания отсоединять их от испытательной установки и снимать ограждения.

  - При аттестации стенда механических испытаний, рабочее место должно быть отделено от подвижных частей стенда и зоны возможного разрушения испытываемого объекта сетчатым ограждением.

  - Проводимые измерения и испытания не представляют опасности для окружающей среды.

# Оформление результатов аттестации

  - Результаты аттестации испытательного оборудования оформлять протоколом содержание которого приведено в приложении А и В  ГОСТ Р 8.568-97. Протокол утверждается заместителем начальника по техническим вопросам - главным инженером ПО «ПМР»

  - При положительных результатах аттестации на основании протокола оформлять аттестат по форме приведенной в приложении Б  ГОСТ Р 8.568-97. Аттестат утверждается начальником ПО.

  - При отрицательных результатах аттестации лаборатория признается непригодной к дальнейшей эксплуатации, аттестат предыдущей аттестации аннулируется и вносится запись в паспорт лаборатории.

# Порядок обращения с настоящими методическими указаниями

  - Держателем подлинника настоящих методических указаний является Служба изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за разработку и своевременный пересмотр (поддержание в актуальном состоянии) настоящих методических указаний является начальник Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственным за организацию разработки, своевременного пересмотра (поддержания в актуальном состоянии) и внедрение настоящих методических указаний является заместитель начальника по техническим вопросам – главный инженер  Парижмонтажремонт     .

  - Контроль за соблюдением требований методических указаний осуществляет начальник  Парижмонтажремонт     .

  - Ответственность за исполнение требований методических указаний персонал Службы изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     .

  - Предложения по внесению изменений и совершенствованию настоящих методических указаний могут вносить руководители всех уровней и специалисты. Вносимые    предложения    следует   направлять в Службу изоляции и испытаний и измерений  Парижмонтажремонт     . В случае несогласия разработчика с предлагаемым вариантом, предложение должно быть рассмотрено с участием всех заинтересованных сторон на уровне руководителей ПО.

| РАЗРАБОТАЛ: | Ф.И.О. | Дата | Подпись | Методические указания по проведению аттестации стационарной электролаборатории Парижмонтажремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МУ 14-653-2011 |
| ОЗНАКОМЛЕН: |  |  |  |  |
| См. лист ознакомления |  |  |  | Ред. ____ | Экз. №____ | Лист 14 из 14 |

Реестр рассылки:

| Документ направить руководителям и подразделениям : |
| --- |
| № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения | № экз. | Наименование должности руководителя, подразделения |
| 1 | (Подлинник) Служба изоляции и испытаний и измерений | 6 |  |
| 2 |  | 7 |  |
| 3 |  | 8 |  |
| 4 |  | 9 |  |
| 5 |  | 10 |  |

Лист ознакомления

| Подразделение: Служба изоляции и испытаний и измерений |
| --- |
| С нормативным документом МУ 14-653-2011 ОЗНАКОМЛЕНЫ: |
| № п/п | Наименование должности | И.О.Ф. | Дата | Подпись |
| 1 | Начальник СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 2 | Инженер СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 3 | Электромонтер по испытаниям и измерениям СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 4 | Водитель СССРРР | Петров П.П. |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |