## ЛВИ 11
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [29 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [29 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [29 empty] | Адрес / Оборудование:
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [29 empty] | Дата испытания:
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [29 empty] | Причина испытания: | [7 empty] | повторная аттестация
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NАА NNNN | [29 empty] | Климатические условия: | [7 empty] | tос= +17 °C, влаж = 75 %, давл = 751 мрс
Протокол №
аттестации испытательного оборудования
Результаты внешнего осмотра и проверки исправности:
№ | Контролируемый параметр | [15 empty] | Нормируемое состояние оборудования. | [15 empty] | Состояние оборудования при проверке. | [10 empty] | Заключение
1 | Комплектность необходимой документацией | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [10 empty] | В норме
2 | Комплектность средств защиты | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [10 empty] | В норме
3 | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность согласно перечня | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [10 empty] | В норме
4 | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность согласно перечня | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [10 empty] | В норме
5 | Проверка калибровки щитовых приборов | [15 empty] | Наличие отметки о калибровке | [15 empty] | Наличие отметки о калибровке | [10 empty] | В норме
6 | Проверка наличия переносных приборов | [15 empty] | В наличии. Поверенные или калиброванные. | [15 empty] | В наличии. Поверенные или калиброванные. | [10 empty] | В норме
7 | Отсутствие повреждений оборудования. | [15 empty] | Отсутствие механических повреждений. | [15 empty] | Отсутствие механических повреждений. | [10 empty] | В норме
8 | Внешний осмотр высоковольтной изоляции | [15 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [15 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [10 empty] | В норме
9 | Внешний осмотр изоляции до 1000 В | [15 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [15 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [10 empty] | В норме
10 | Наличие штепсельных разъемов. | [15 empty] | Исправные штепсельные разьемы на проводах | [15 empty] | Исправные штепсельные разьемы на проводах | [10 empty] | В норме
11 | Наличие наконечников на проводах. | [15 empty] | Исправные кабельные наконечники. | [15 empty] | Исправные кабельные наконечники. | [10 empty] | В норме
12 | Целостность рабочего заземления | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 4 мм2 | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 4 мм2 | [10 empty] | В норме
13 | Целостность защитного заземления | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 10мм2 | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 10мм2 | [10 empty] | В норме
14 | Целостность заземляющих проводников | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Надежное крепление | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Надежное крепление | [10 empty] | В норме
15 | Целостность ограждения ВВ отсека. | [15 empty] | Наличие и исправность ограждения ВВ отсека | [15 empty] | Наличие и исправность ограждения ВВ отсека | [10 empty] | В норме
16 | Наличие плакатов и знаков безопасности | [15 empty] | Наличие плакатов на дверях ВВ отсека | [15 empty] | Наличие плакатов на дверях ВВ отсека | [10 empty] | В норме
17 | Наличие маркировки на органах управления. | [15 empty] | Наличие диспетчерских наименований | [15 empty] | Наличие диспетчерских наименований | [10 empty] | В норме
18 | Наличие наружной световой сигнализации | [15 empty] | Световая сигнализация красного цвета | [15 empty] | Световая сигнализация красного цвета | [10 empty] | В норме
19 | Уровень масла в трансформаторах | [15 empty] | Уровень соответствует температуре воздуха | [15 empty] | Уровень соответствует температуре воздуха | [10 empty] | В норме
20 | Надежность крепления оборудования | [15 empty] | Затянуты болты крепления оборудования | [15 empty] | Затянуты болты крепления оборудования | [10 empty] | В норме
21 | Соблюдение допустимых расстояний | [15 empty] | Соблюдены расстояния до токоведущих частей | [15 empty] | Соблюдены расстояния до токоведущих частей | [10 empty] | В норме
22 | Наличие ком аппарата с видымым разрывом. | [15 empty] | Наличие выключ. сети с видимым разрывом | [15 empty] | Наличие выключ. сети с видимым разрывом | [10 empty] | В норме
23 | Исправность освещения фургона лаборатории. | [15 empty] | Наличие и исправность освещения фургона | [15 empty] | Наличие и исправность освещения фургона | [10 empty] | В норме
24 | Исправность отопителя фургона лаборатории. | [15 empty] | Наличие и исправность отопителя фургона | [15 empty] | Наличие и исправность отопителя фургона | [10 empty] | В норме
25 | Состояние несущих элементов фургона | [15 empty] | Несущие элементы не имеют повреждений | [15 empty] | Несущие элементы не имеют повреждений | [10 empty] | В норме
26 | Целостность лакокрасочных покрытий | [15 empty] | Наличие антикорозионной покрытия | [15 empty] | Наличие антикорозионной покрытия | [10 empty] | В норме
27 | Состояние контактных соединений | [15 empty] | Соединения затянуты.Оплавлений нет | [15 empty] | Соединения затянуты.Оплавлений нет | [10 empty] | В норме
28 | Работа блокировки | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Срабатывание блокировки пять раз из пяти | [15 empty] | Срабатывание блокировки пять раз из пяти | [10 empty] | В норме
29 | Работа звуковой сигнализации | [15 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [15 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [10 empty] | В норме
30 | Работа световой сигнализации | [15 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [15 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [10 empty] | В норме
31 | Функционирование схемы сетевого блока | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Соответствие методике аттестации | [15 empty] | Соответствие методике аттестации | [10 empty] | В норме
32 | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Исправность. Регулировка напряжения 0-400 В. | [15 empty] | Исправен. . Регулировка напряжения 0-400 В. | [10 empty] | В норме
33 | Функционирование схемы ИДП | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Исправность. Испытательное напряжение 10 кВ | [15 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 10 кВ | [10 empty] | В норме
34 | Функционирование схемы ГВИ | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Исправность. Испытательное напряжение 10 кВ | [15 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 10 кВ | [10 empty] | В норме
35 | Функционирование схемы БВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Исправность. Испытательное напряжение 100кВ | [15 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 100кВ | [10 empty] | В норме
Испытание трансформаторного масла:
№ | Место отбора пробы | [15 empty] | U проб (кВ) |  |  |  | Кисл. число (КОН/г) |  |  |  | Т вспышки (°C) |  |  |  | Сод. воды (г/т) |  |  |  | Сод. мех. примесей |  |  |  | tgd масла (при t 90°C) |  |  |  | ВРК (КОН/г) |  | Внешний вид. | Заключение
1 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | [15 empty] | 69 |  |  |  | Нейтрально |  |  |  | 135 |  |  |  | Отсутствие |  |  |  | Отсутствие |  |  |  | --- |  |  |  | Нейтрально |  | Чистое. | В норме
2 | Высоковольнтый выпрямитель ВВ-70 | [15 empty] | 57 |  |  |  | Нейтрально |  |  |  | 142 |  |  |  | Отсутствие |  |  |  | Отсутствие |  |  |  | --- |  |  |  | Нейтрально |  | Чистое. | В норме
Измерение коэффициента трансформации:
№ | Наименование оборудования | [15 empty] | Uвн ном кВ |  |  |  | Uнн ном кВ |  |  |  | К тр ном |  |  |  | Uвн. изм В |  |  |  | Uнн. изм В |  |  |  | К тр изм |  |  |  | Погр. изм. % |  | Погр. доп. % | Заключение
1 | ИОМ-100/20 (АХ-ах) | [15 empty] | 100 |  |  |  | 0.2 |  |  |  | 500 |  |  |  | 250 |  |  |  | 0.508 |  |  |  | 492.126 |  |  |  | 1.6 |  | 2 | В норме
2 | Блок ИДП (АХ-ах) | [15 empty] | 10 |  |  |  | 0.22 |  |  |  | 45.45 |  |  |  | 250 |  |  |  | 5.51 |  |  |  | 45.3721 |  |  |  | 0.1718 |  | 2 | В норме
Измерение переходного сопротивления цепей заземления:
№ | Наименование заземляющего устройства | [15 empty] | Наименование оборудования подключенного к данному ЗУ | [23 empty] | Rизм (Ом) |  | Rдоп ≤ (Ом) | Заключение
1 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления блока СБ | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
2 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления блока НИ | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
3 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления блока БВИ | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
4 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления блока ГВИ | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
5 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления блока высоковольтного переключателя | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
6 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления блока ИДП | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
7 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Пульт управления резервного блока | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
8 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 бак | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | 0.01 |  | 0.05 | В норме
9 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 вывод Х | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | 0.01 |  | 0.05 | В норме
№ | Наименование заземляющего устройства | [15 empty] | Наименование оборудования подключенного к данному ЗУ | [23 empty] | Rизм (Ом) |  | Rдоп ≤ (Ом) | Заключение
10 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 защитные разрядники | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | 0.01 |  | 0.05 | В норме
11 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Основание высоковольтного выпрямителя | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
12 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Основание высоковольтного переключателя | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
13 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Заземляющий нож №1 | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
14 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Заземляющий нож №2 | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
15 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Заземляющий нож блока ИДП | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
16 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Высоковольтный трансформатор блока ИДП | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
17 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Переключатель схемы заземления | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
18 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Рабочее заземление конденсатора сглаживающего | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
19 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Высоковольнтый трансформатор блока ГВИ бак | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | 0.01 |  | 0.05 | В норме
20 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Высоковольнтый конденсатор блока ГВИ | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | Высоковольнтый трансформатор ИОМ-100 | 0.01 |  | 0.05 | В норме
21 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | Регулировочный трансформатор | 0.01 |  | 0.05 | В норме
22 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | Основание кабельных барабанов | 0.01 |  | 0.05 | В норме
23 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | Струбцина провода рабочего заземления | 0.01 |  | 0.05 | В норме
24 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | Струбцина провода зашитного заземления | 0.01 |  | 0.05 | В норме
25 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Провод заземления статического киловольтметра | [23 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
26 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Выключатель блокировки двери высоковольтного отсека | [23 empty] | 0.03 |  | 0.05 | В норме
27 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Светильник световой сигнализации | [23 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
28 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Звуковой сигнал | [23 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
29 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Рама автомобиля | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | Основной заземляющий нож | 0.01 |  | 0.05 | В норме
Измерение сопротивления изоляции:
№ | Объект испытания | [15 empty] | Измерение сопротивление изоляции по участкам сети R60 (МОм.) | [23 empty] | R60 доп. ≥ (МОм) |  | Выдержал Uисп., 1 мин (В). | Заключение
[17 empty] | U изм.DC (Вольт) |  |  |  | L1-L2 |  | L1-L3 |  | L2-L3 |  | L1-N (PEN) |  | L2-N (PEN) |  | L3-N (PEN) |  | L1-PE |  | L2-PE |  | L3-PE |  | N-PE
1 | Кабель питающий | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 1 |  | 2500 | В норме
2 | Кабель измерительный | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 1 |  | 2500 | В норме
3 | Схема управления до главного выключателя | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  | 3000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 2000 |  | 1 |  | 2500 | В норме
4 | Схема управления после главного выключателя | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 200 |  | 1 |  | 2500 | В норме
5 | Схема низковольтных испытаний блока БНИ | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 9000 |  | 1 |  | 2500 | В норме
6 | Автотрансформатор блока БНИ (ВН-Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 70 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
7 | Трансформатор блока БНИ (ВН-НН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 100 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
8 | Трансформатор блока БНИ (НН-ВН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 100 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
9 | Трансформатор освещения 220/12 (ВН-НН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 500 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
10 | Трансформатор освещения 220/12 (НН-ВН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 350 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
11 | Сеть освещения 12 В. | [15 empty] | 500 | [9 empty] | 20 | [13 empty] | 1 |  | 500 | В норме
12 | Трансформатор регулировочный СБ (ВН-НН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 800 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
13 | Трансформатор регулировочный СБ (НН-ВН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 800 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
14 | Схема управления блока БВИ | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
15 | Кабель до трансформатора ИОМ-100 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 9000 | [5 empty] | 9000 |  | 9000 | [11 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
16 | Трансформатор ИОМ-100 (ВН-НН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 5000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
17 | Трансформатор ИОМ-100 (НН-ВН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 3000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
18 | Выпрямитель ВВ-70 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
19 | Конденсатор сглаживающий 100 кВ | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
20 | Высоковольтный переключатель | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
21 | Электромагнит включения выпрямителя | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 80 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
22 | Электромагнит ножа заземляющего №1 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 5000 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
23 | Электромагнит ножа заземляющего №2 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 5000 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
24 | Электромагнит переключателя заземления №1 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 300 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
25 | Электромагнит переключателя заземления №2 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 80 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
26 | Схема управления блока ГВИ | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 7 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
27 | Трансформатор блока ГВИ (ВН-НН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 70000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
28 | Трансформатор блока ГВИ (НН-ВН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 70000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
29 | Конденсаторы импульсные блока ГВН | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
30 | Кабель высоковольтный блока ГВИ | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [5 empty] | 10000 |  | 10000 | [11 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
31 | Схема управления блока ИДП | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 100 | [13 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
32 | Трансформатор блока ИДП (ВН-НН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
33 | Трансформатор блока ИДП (НН-ВН+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
34 | Конденсатор образцовый (ВП-НП+Б) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
35 | Конденсатор образцовый (внешняя изоляция) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
36 | Провод Со блока ИДП | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
37 | Провод Сх блока ИДП | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
38 | Провод ВВ блока ИДП | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
39 | Опорная изоляция прибора "Вектор 2М" | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
40 | Конденсатор высоковольтный КЭП 1-10,5-25 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 30000 | В норме
41 | Конденсатор высоковольтный КЭП 1-10, 5-37,5 | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 30000 | В норме
42 | Колышки изолирующие (8 шт) | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 100000 | В норме
43 | Изолятор проходной | [15 empty] | 2500 | [9 empty] | 10000 | [13 empty] | 300 |  | 100000 | В норме
Определение метрологических характеристик испытательной установки:
№ | Наименование оборудования | [15 empty] | Установка | [7 empty] | Эталон | [7 empty] | Влияние схемы |  |  |  | Без учета влияния |  |  |  | Погр. изм. % |  | Погр доп. % | Заключение
[17 empty] | Шкала |  |  |  | Значение |  |  |  | Шкала |  |  |  | Значение
1.1 | Киловольтметр ИДП Э8030-М1 шкала 10 кВ | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 2.1 |  |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.2 | калибровка по статическому киловольметру | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 4.1 |  |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 6.1 |  |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.4 | Эталон С197 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 8.1 |  |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.5 | [16 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | -2 |  | 3 | В норме
2.1 | Киловольтметр ГВИ М42304 шкала 10 кВ | [15 empty] | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.9 |  |  |  | 1 |  | 3 | В норме
2.2 | калибровка по статическому киловольметру | [15 empty] | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 1 |  | 3 | В норме
2.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 5.9 |  |  |  | 1 |  | 3 | В норме
2.4 | Эталон С197 | [15 empty] | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 7.9 |  |  |  | 1 |  | 3 | В норме
2.5 | [16 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 9.9 |  |  |  | 1 |  | 3 | В норме
3.1 | Киловольтметр БВИ М42304 шкала 50 кВ | [15 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.0204 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | -0.4 |  | 3 | В норме
3.2 | калибровка по К тр ИОМ-100/20 (500) | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.0412 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | -1.2 |  | 3 | В норме
3.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.0609 |  |  |  | 30.45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.45 |  |  |  | -0.9 |  | 3 | В норме
3.4 | Эталон АППА-305 | [15 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.0811 |  |  |  | 40.55 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.55 |  |  |  | -1.1 |  | 3 | В норме
3.5 | [16 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.102 |  |  |  | 51 |  |  |  | 0 |  |  |  | 51 |  |  |  | -2 |  | 3 | В норме
4.1 | Киловольтметр БВИ М42304 шкала 100 кВ | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.0412 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | -0.6 |  | 3 | В норме
4.2 | калибровка по К тр ИОМ-100/20 (500) | [15 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.0812 |  |  |  | 40.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.6 |  |  |  | -0.6 |  | 3 | В норме
4.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 60 |  |  |  | 60 |  |  |  | 0.125 |  |  |  | 62.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 62.5 |  |  |  | -2.5 |  | 3 | В норме
4.4 | Эталон АППА-305 | [15 empty] | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 0.164 |  |  |  | 82 |  |  |  | 0 |  |  |  | 82 |  |  |  | -2 |  | 3 | В норме
4.5 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.204 |  |  |  | 102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 102 |  |  |  | -2 |  | 3 | В норме
5.1 | Киловольтметр БВИ М42304 шкала 50 кВ | [15 empty] | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 0.02835 |  |  |  | 10.0217 |  |  |  | 0 |  |  |  | 10.0217 |  |  |  | -0.04345 |  | 3 | В норме
5.2 | калибровка по графику зависимости от С 197 | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.05675 |  |  |  | 20.0611 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.0611 |  |  |  | -0.12225 |  | 3 | В норме
5.3 | при выпрямленном сглаженном напряжении | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.08548 |  |  |  | 30.2172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.2172 |  |  |  | -0.43436 |  | 3 | В норме
5.4 | Эталон АППА-305 и С 197 | [15 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.11352 |  |  |  | 40.1293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.1293 |  |  |  | -0.25864 |  | 3 | В норме
5.5 | [16 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.14168 |  |  |  | 50.0839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.0839 |  |  |  | -0.16776 |  | 3 | В норме
6.1 | Киловольтметр БВИ М42304 шкала 100 кВ | [15 empty] | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 0.0575 |  |  |  | 20.3262 |  |  |  | 0 |  |  |  | 20.3262 |  |  |  | -0.32625 |  | 3 | В норме
6.2 | калибровка по графику зависимости от С 197 | [15 empty] | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0.0868 |  |  |  | 30.6838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 30.6838 |  |  |  | -0.6838 |  | 3 | В норме
6.3 | при выпрямленном сглаженном напряжении | [15 empty] | 40 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0.1141 |  |  |  | 40.3343 |  |  |  | 0 |  |  |  | 40.3343 |  |  |  | -0.33435 |  | 3 | В норме
6.4 | Эталон АППА-305 и С 197 | [15 empty] | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 0.1418 |  |  |  | 50.1263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 50.1263 |  |  |  | -0.1263 |  | 3 | В норме
6.5 | [16 empty] | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 0.1997 |  |  |  | 70.5939 |  |  |  | 0 |  |  |  | 70.5939 |  |  |  | -0.59395 |  | 3 | В норме
7.1 | Микроамперметр БВИ М42304 шкала 1000 мкА | [15 empty] | 20 |  |  |  | 200 |  |  |  | 186 |  |  |  | 186 |  |  |  | 16 |  |  |  | 202 |  |  |  | -0.2 |  | 3 | В норме
7.2 | калибровка при последовательном включении | [15 empty] | 40 |  |  |  | 400 |  |  |  | 371 |  |  |  | 371 |  |  |  | 33 |  |  |  | 404 |  |  |  | -0.4 |  | 3 | В норме
7.3 | при выпрямленном сглаженном напряжении | [15 empty] | 60 |  |  |  | 600 |  |  |  | 558 |  |  |  | 558 |  |  |  | 50 |  |  |  | 608 |  |  |  | -0.8 |  | 3 | В норме
7.4 | Эталон АППА-305 | [15 empty] | 80 |  |  |  | 800 |  |  |  | 741 |  |  |  | 741 |  |  |  | 66 |  |  |  | 807 |  |  |  | -0.7 |  | 3 | В норме
7.5 | [16 empty] | 100 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 923 |  |  |  | 923 |  |  |  | 83 |  |  |  | 1006 |  |  |  | -0.6 |  | 3 | В норме
Комплектность испытательного оборудования и измерительных приборов:
№ | Наименование измерительного прибора | [15 empty] | Марка прибора |  |  |  | Заводской номер |  |  |  | Диапазон измерения |  |  |  | Класс точности |  |  |  | Дата проверки |  |  |  | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1 | Высоковольтный трансформатор (БВИ) | [42 empty] | В норме
2 | Автотрансформатор (регулировочный) | [42 empty] | В норме
3 | Высоковольтный трансформатор (ГВИ) | [42 empty] | В норме
4 | Высоковольтный трансформатор (ИДП) | [42 empty] | В норме
5 | Высоковольтный выпрямитель (БВИ) | [42 empty] | В норме
6 | Высоковольтный конденсатор (БВИ) | [42 empty] | В норме
7 | Конденсатор высоковольтный (ЕТ) | [42 empty] | В норме
8 | Конденсатор высоковольтный (ЕТ) | [42 empty] | В норме
9 | Вольтметр (Сеть) | [42 empty] | В норме
10 | Амперметр (Сеть) | [42 empty] | В норме
11 | Киловольтметр (ИДП) | [42 empty] | В норме
12 | Киловольтметр (ГВИ) | [42 empty] | В норме
13 | Киловольтметр (БВИ) | [42 empty] | В норме
14 | Киловольтметр (БВИ) | [42 empty] | В норме
15 | Микроамперметр (БВИ) | [42 empty] | В норме
16 | Киловольтметр | [42 empty] | В норме
17 | Мост переменного тока | [42 empty] | В норме
18 | Конденсатор образцовый 10 кВ (ИДП) | [42 empty] | В норме
19 | Измерительный комплект | [42 empty] | В норме
20 | Измерительный комплект | [42 empty] | В норме
21 | Мост постоянного тока | [42 empty] | В норме
22 | Вольтметр | [42 empty] | В норме
23 | Вольтметр | [42 empty] | В норме
24 | Вольтамперметр | [42 empty] | В норме
25 | Мультиметр | [42 empty] | В норме
26 | Мультиметр | [42 empty] | В норме
27 | Мегаомметр | [42 empty] | В норме
28 | Мегаомметр | [42 empty] | В норме
29 | Измеритель сопротивления заземления | [42 empty] | В норме
30 | Измеритель ТКЗ петли «фаза-нуль» | [42 empty] | В норме
Средства измерений при проведении аттестации:
№ | Наименование измерительного прибора | [15 empty] | Марка прибора |  |  |  | Заводской номер |  |  |  | Диапазон измерения |  |  |  | Класс точности |  |  |  | Дата проверки |  |  |  | Дата след. проверки |  |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1 | Аппарат испытания масла | [42 empty] | В норме
2 | Измеритель сопротивления заземления | [42 empty] | В норме
3 | Мегаомметр | [42 empty] | В норме
4 | Киловольтметр | [42 empty] | В норме
5 | Мультиметр | [42 empty] | В норме
6 | Вольтметр | [42 empty] | В норме
7 | Барометр -анероид | [42 empty] | В норме
8 | Гигрометр психрометрический | [42 empty] | В норме
9 | Секундомер электронный | [42 empty] | В норме
10 | Частотомер | [42 empty] | В норме
11 | Лаборатория высоковольтных испытаний | [42 empty] | В норме
Примечание:
1 | Аттестация лаборатории выполнена согласно ГОСТ Р 8.568-97 и "Методическим указаниям по проведению аттестации."
2 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с аааааааа управлением РТН.
3 | Испытания трансформаторного масла выполнены по ГОСТ 6581-75, ГОСТ 5985-79, ГОСТ 6356-75, ГОСТ 1547-84, ГОСТ 6581-75, РД 34.43.105-89
4 | Нормативные документы: РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.0-03.150-00, ПУЭ изд.7, ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ 17512-82 , ПТЭСС, 01-32-2102-000ПС.
5 | Поверка и калибровка переносных приборов выполняется в ппппппп или других акредитованных организациях.
6 | Калибровка щитовых приборов выполняется персоналом ппппппп в соответствии с разрешенной областью аккредитации.
7 | Испытание и проверка соответствия высоковольтных испытательных установок выполняется персоналом ппппппп
8 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
9 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  |  |  |  | Оборудование электролаборатории соответствует требованиям нормативных документов.
Электролаборатория ЛВИ-3 №11 прошла аттестацию согласно с требований ГОСТ Р 8.568-97
и пригодна для испытания изоляционных материалов и электрооборудования напряжением до 110 кВ
согласно утвержденных методических указаний.
Дата следующей периодической аттестации электролаборатории 8 февраля 2012 года.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Протокол утверждаю: | [38 empty] | " |  |  | " |  | 20 | г.
Note on C93: Выбери из списка и добавь инвентарный номер
Note on AQ93: Не трогай. Поставь марку кабеля или эл. двигатель
Note on W94: Пиши здесь если 3 фазный кабель
Note on AC94: Пиши здесь если 1 фазный кабель или 3 фазный двигатель
Note on AO94: Если Щит или 4 жильный кабель убери эту цифру
Note on A229: Belaev:

## стац11
ОАО "NNNNNNNNNNNNNNNN" филиал "NNNNNNNNNN" | [22 empty] | Заказчик / Организация:
Производственное отделение "NNNNNNNNNNNNNNNNNN" | [22 empty] | Объект / Подстанция:
Лаборатория Службы изоляции и защиты от перенапряжений | [22 empty] | Адрес / Оборудование:
NNNNN обл., г. NNNN, ул. NNNN, д. NNN, тел. NNNNNNN | [22 empty] | Дата испытания: |  |  |  |  | 10.02.2011
Свидетельство № NNN от NN.NN Срок действия до NNN | [22 empty] | Причина испытания: |  |  |  |  | повторная аттестация
Свидетельство выдано МТУ Ростехнадзора по NАА NNNN | [22 empty] | Климатические условия: |  |  |  |  | tос= +21 °C, влаж = 50%, давл = 745 мрс
Протокол №
аттестации испытательного оборудования
Результаты внешнего осмотра и проверки исправности:
№ | Контролируемый параметр | [15 empty] | Нормируемое состояние оборудования. | [7 empty] | Состояние оборудования при проверке. | [7 empty] | Заключение
1 | Комплектность необходимой документацией | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | В норме
2 | Комплектность средств защиты | [15 empty] | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | В норме
3 | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность медицинской аптечки | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | В норме
4 | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность средствами пожаротушения | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | Комплектность согласно перечня | [7 empty] | В норме
5 | Проверка калибровки щитовых приборов | [15 empty] | Наличие отметки о поверке | [7 empty] | Наличие отметки о поверке | [7 empty] | В норме
6 | Проверка наличия переносных приборов | [15 empty] | В наличии. Поверенные или калиброванные. | [7 empty] | В наличии. Поверенные или калиброванные. | [7 empty] | В норме
7 | Отсутствие повреждений оборудования. | [15 empty] | Отсутствие механических повреждений. | [7 empty] | Отсутствие механических повреждений. | [7 empty] | В норме
8 | Внешний осмотр высоковольтной изоляции | [15 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [7 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [7 empty] | В норме
9 | Внешний осмотр изоляции до 1000 В | [15 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [7 empty] | Отсутствие внешних дефектов изоляции | [7 empty] | В норме
10 | Наличие штепсельных разъемов. | [15 empty] | Исправные штепсельные разьемы на проводах | [7 empty] | Исправные штепсельные разьемы на проводах | [7 empty] | В норме
11 | Наличие наконечников на проводах. | [15 empty] | Исправные кабельные наконечники. | [7 empty] | Исправные кабельные наконечники. | [7 empty] | В норме
12 | Целостность рабочего заземления | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 4 мм2 | [7 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 4 мм2 | [7 empty] | В норме
13 | Целостность защитного заземления | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 10мм2 | [7 empty] | Отсутствие обрыва жил. Сечение более 10мм2 | [7 empty] | В норме
14 | Целостность заземляющих проводников | [15 empty] | Отсутствие обрыва жил. Надежное крепление | [7 empty] | Отсутствие обрыва жил. Надежное крепление | [7 empty] | В норме
15 | Целостность ограждения ВВ отсека. | [15 empty] | Наличие и исправность ограждения ВВ отсека | [7 empty] | Наличие и исправность ограждения ВВ отсека | [7 empty] | В норме
16 | Наличие плакатов и знаков безопасности | [15 empty] | Наличие плакатов на дверях ВВ отсека | [7 empty] | Наличие плакатов на дверях ВВ отсека | [7 empty] | В норме
17 | Наличие маркировки на органах управления. | [15 empty] | Наличие диспетчерских наименований | [7 empty] | Наличие диспетчерских наименований | [7 empty] | В норме
18 | Наличие наружной световой сигнализации | [15 empty] | Световая сигнализация красного цвета | [7 empty] | Световая сигнализация красного цвета | [7 empty] | В норме
19 | Уровень масла в трансформаторах | [15 empty] | Уровень соответствует температуре воздуха | [7 empty] | Уровень соответствует температуре воздуха | [7 empty] | В норме
20 | Надежность крепления оборудования | [15 empty] | Затянуты болты крепления оборудования | [7 empty] | Затянуты болты крепления оборудования | [7 empty] | В норме
21 | Соблюдение допустимых расстояний | [15 empty] | Соблюдены расстояния до токоведущих частей | [7 empty] | Соблюдены расстояния до токоведущих частей | [7 empty] | В норме
22 | Наличие ком аппарата с видымым разрывом. | [15 empty] | Наличие выключ. сети с видимым разрывом | [7 empty] | Наличие выключ. сети с видимым разрывом | [7 empty] | В норме
23 | Целостность лакокрасочных покрытий | [15 empty] | Наличие антикорозионной покрытия | [7 empty] | Наличие антикорозионной покрытия | [7 empty] | В норме
24 | Состояние контактных соединений | [15 empty] | Соединения затянуты.Оплавлений нет | [7 empty] | Соединения затянуты.Оплавлений нет | [7 empty] | В норме
25 | Работа блокировки | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Работа блокировки, звуковой и световой сигнализации | Срабатывание блокировки пять раз из пяти | [7 empty] | Срабатывание блокировки пять раз из пяти | [7 empty] | В норме
26 | Работа звуковой сигнализации | [15 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [7 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [7 empty] | В норме
27 | Работа световой сигнализации | [15 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [7 empty] | Срабатывание при включении кнопки "ВКЛ" | [7 empty] | В норме
28 | Функционирование схемы сетевого блока | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Соответствие методике аттестации | [7 empty] | Соответствие методике аттестации | [7 empty] | В норме
29 | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Функционирование схемы НИ | Исправность. Испытательное напряжение 600 В | [7 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 600 В | [7 empty] | В норме
30 | Функционирование схемы ИДП | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Работа схемы ИДП по «прямой» и «перевернутой» схемам | Исправность. Испытательное напряжение 10 кВ | [7 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 10 кВ | [7 empty] | В норме
31 | Функционирование схемы ЗНОМ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Исправность. Испытательное напряжение 20 кВ | [7 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 20 кВ | [7 empty] | В норме
32 | Функционирование схемы ТВО | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Исправность. Испытательное напряжение 80 кВ | [7 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 80 кВ | [7 empty] | В норме
33 | Функционирование аппарата СКАТ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Исправность. Испытательное напряжение 100кВ | [7 empty] | Исправен. Испытательное напряжение 100кВ | [7 empty] | В норме
34 | Функционирование аппарата ТВЗ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Соответствие инструкции по эксплуатации | [7 empty] | Соответствие инструкции по эксплуатации | [7 empty] | В норме
35 | Функционирование вытяжной вентиляции | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Исправность. Соответствие характеристикам. | [7 empty] | Исправен. Соответствие характеристикам. | [7 empty] | В норме
36 | Функционирование стенда мех испытаний | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Функционирование схемы ВИ | Исправность. Испытательная нагрузка до 5 кН | [7 empty] | Исправен. Испытательная нагрузка до 5 кН | [7 empty] | В норме
Испытание трансформаторного масла:
№ | Место отбора пробы | [15 empty] | U проб (кВ) | Кисл. число (КОН/г) |  | Т вспышки (°C) |  | Сод. воды (г/т) |  |  | Сод. мех. примесей |  | tgd масла (при t 90°C) |  |  | ВРК (КОН/г) |  | Внешний вид. | Заключение
1 | Трансформатор ТВО | [15 empty] | 80 | Нейтрально |  | 138 |  | Отсутствие |  |  | Отсутствие |  | --- |  |  | Нейтрально |  | Чистое. | В норме
2 | Трансформатор ЗНОМ-35 | [15 empty] | 73 | Нейтрально |  | 143 |  | Отсутствие |  |  | Отсутствие |  | --- |  |  | Нейтрально |  | Чистое. | В норме
3 | Трансформатор СКАТ-100 | [15 empty] | 59 | Нейтрально |  | 145 |  | Отсутствие |  |  | Отсутствие |  | --- |  |  | Нейтрально |  | Чистое. | В норме
[35 empty] | 40 | 28.2843 | 49.6215
Измерение коэффициента трансформации:
№ | Наименование оборудования | [15 empty] | Uвн ном кВ | Uнн ном кВ |  | К тр ном |  | Uвн. изм В |  |  | Uнн. изм В |  | К тр изм |  |  | Погр. изм. % |  | Погр. доп. % | Заключение
1 | ТВО-140 (АХ-ах) | [15 empty] | 100 | 0.19 |  | 526.3 |  | 400 |  |  | 0.76 |  | 526.3158 |  |  | -0.003 |  | 2 | В норме
2 | ЗНОМ-35 (АХ-ах) | [15 empty] | 35 | 0.1 |  | 350 |  | 400 |  |  | 1.15 |  | 347.8261 |  |  | 0.625 |  | 2 | В норме
3 | ЗНОЛ-10 (АХ-ах) | [15 empty] | 10 | 0.1 |  | 100 |  | 400 |  |  | 4.1 |  | 97.561 |  |  | 2.5 |  | 2 | В норме
4 | ИОТ (АХ-ах) | [15 empty] | 1 | 0.1 |  | 10 |  | 400 |  |  | 39.8 |  | 10.0503 |  |  | -0.5 |  | 2 | В норме
[35 empty] | 40 | 28.2843 | 49.6215
Проверка срабатывания защитных аппаратов:
№ | Проверяемый участок цепи. | [15 empty] | Характеристики аппарата защиты | [9 empty] | Измеренный ток КЗ |  |  | Время срабатывания |  |  | Заключение
[17 empty] | Место установки | Тип аппарата |  | Ток номинальн. |  | Тип расцепителя |  |  | Диапазон расцепителя |  |  |  |  | По хар-ке (сек) |  | Допустимое (сек)
1 | Розетки гр. 2 | [15 empty] | ЩО | ВА- 47-29 |  | 16 |  | С 16 |  |  | 80-160 |  | 387 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | В норме
2 | Розетки гр. 3 | [15 empty] | ЩО | ВА- 47-29 |  | 16 |  | С 16 |  |  | 80-160 |  | 305 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | В норме
3 | Розетки гр. 4 | [15 empty] | ЩО | ВА- 47-29 |  | 16 |  | С 16 |  |  | 80-160 |  | 348 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | В норме
4 | Розетки гр. 5 | [15 empty] | ЩО | ВА- 47-29 |  | 16 |  | С 16 |  |  | 80-160 |  | 386 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | В норме
5 | Сеть освещения гр.6 | [15 empty] | ЩО | ВА- 47-29 |  | 16 |  | С 16 |  |  | 80-160 |  | 302 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | В норме
6 | Сеть освещения гр.7 | [15 empty] | ЩО | ВА- 47-29 |  | 16 |  | С 16 |  |  | 80-160 |  | 310 |  |  | 0.1 |  | 0.4 | В норме
[35 empty] | 40 | 28.2843 | 49.6215
Измерение переходного сопротивления цепей заземления:
№ | Наименование заземляющего устройства | [15 empty] | Наименование оборудования подключенного к данному ЗУ | [12 empty] | Rизм (Ом) |  | Rдоп ≤ (Ом) | Заключение
1 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Щит освещения | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
2 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Вентилятор вытяжной блока ИДП | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
3 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Вентилятор вытяжной стола маркировки СЗ | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
4 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Стол лабораторный | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
5 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ТВО основание | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
6 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ТВО вывод Х | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
7 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ЗНОМ-35 основание | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
8 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ЗНОМ-35 вывод Х | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
9 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ЗНОЛ-10 основание | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
10 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ЗНОЛ-10 вывод Х | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
11 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ИОТ-600 основание | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
12 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор ИОТ-600 вывод Х | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
13 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Трансформатор регулировочный | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
14 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Заземляющий нож ТВО | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
15 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Заземляющий нож ЗНОМ-35 | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
16 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Заземляющий нож ЗНОЛ-10 | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
17 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Ванна №1 через мА. | [12 empty] | 0.04 |  | 0.05 | В норме
18 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Ванна №2 через мА. | [12 empty] | 0.04 |  | 0.05 | В норме
19 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Ванна №3 | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
20 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Образцовый конденсатор | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
21 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Рама блока ИДП | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
22 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Нагреватель блока ИДП | [12 empty] | 0.01 |  | 0.05 | В норме
23 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Шкаф вытяжной | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
24 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Вентилятор шкафа вытяжного | [12 empty] | 0.02 |  | 0.05 | В норме
25 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Нагреватель сушки посуды | [12 empty] | 0.03 |  | 0.05 | В норме
26 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Аппарат ТВЗ | [12 empty] | 0.03 |  | 0.05 | В норме
27 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Аппарат СКАТ-100 | [12 empty] | 0.04 |  | 0.05 | В норме
28 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Аквадистиллятор | [12 empty] | 0.04 |  | 0.05 | В норме
29 | Главная заземляющая шина | [15 empty] | Щит управления аквадистиллятора | [12 empty] | 0.04 |  | 0.05 | В норме
Измерение сопротивления изоляции:
№ | Объект испытания | [15 empty] | Измерение сопротивление изоляции по участкам сети R60 (МОм.) | [12 empty] | R60 доп. ≥ (МОм) |  | Выдержал Uисп., 1 мин (В). | Заключение
[17 empty] | U изм.DC (Вольт) | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N (PEN) | L2-N (PEN) |  | L3-N (PEN) | L1-PE | L2-PE | L3-PE |  | N-PE
1 | Кабель ввода | [15 empty] | 2500 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |  | 8000 | 1 |  | 2500 | В норме
2 | Щит распределительный | [15 empty] | 2500 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |  | 10000 | 1 |  | 2500 | В норме
3 | Кабель до аквадистиллятора | [15 empty] | 2500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 | 1 |  | 2500 | В норме
4 | ЩУ аквадистиллятора | [15 empty] | 2500 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000 | 1 |  | 2500 | В норме
5 | Аквадистиллятор | [15 empty] | 2500 | 70 | 70 | 50 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 1 |  | 2500 | В норме
6 | Розетки гр. 2 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 8000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 1 |  | 2500 | В норме
7 | Розетки гр. 3 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  | 5000 | 1 |  | 2500 | В норме
8 | Розетки гр. 4 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 1 |  | 2500 | В норме
9 | Розетки гр. 5 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 1 |  | 2500 | В норме
10 | Сеть освещения гр.6 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 | 1 |  | 2500 | В норме
11 | Сеть освещения гр.7 | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 1 |  | 2500 | В норме
12 | Вентилятор вытяжной блока ИДП | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 1 |  | 2500 | В норме
13 | Вентилятор вытяжной стола маркировки СЗ | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 |  |  |  | 700 | 1 |  | 2500 | В норме
14 | Схема управления стенда до главного выкл. |  |  |  | Схема управления |  |  |  | Схема управления |  |  |  | Схема управления |  |  |  | 2500 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 |  |  |  | 800 | 1 |  | 2500 | В норме
15 | Схема управления стенда до КМ1 |  |  |  | Схема управления |  |  |  | Схема управления |  |  |  | Схема управления |  |  |  | 2500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 1000 | 1 |  | 2500 | В норме
16 | Схема управления стенда после КМ1 |  |  |  | Схема управления |  |  |  | Схема управления |  |  |  | Схема управления |  |  |  | 2500 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 300 | 1 |  | 2500 | В норме
17 | Трансформатор регулирировочный (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р регулир. (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р регулир. (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р регулир. (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
18 | Трансформатор регулировочный (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р регулир. (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р регулир. (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р регулир. (НН-ВН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
19 | Трансформатор ТВО (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
20 | Трансформатор ТВО (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 50 |  | 2500 | В норме
21 | Трансформатор ЗНОМ-35 (ВН-ННу+ННд+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
22 | Трансформатор ЗНОМ-35 (ННу-ВН+ННд+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 50 |  | 2500 | В норме
23 | Трансформатор ЗНОМ-35 (ННд-ВН+ННу+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 50 |  | 2500 | В норме
24 | Трансформатор ЗНОЛ-10 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 37500 | В норме
25 | Трансформатор ЗНОЛ-10 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 50 |  | 2500 | В норме
26 | Трансформатор ИОТ-600 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 5000 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
27 | Трансформатор ИОТ-600 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 4000 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
28 | Трансформатор 220/12 вентилятора (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (ВН-НН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 15 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
29 | Трансформатор 220/12 вентилятора (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | Тр-р ИОМ-100 (НН-ВН+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 8 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
35 | Шина высоковольтная 100 кВ | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
36 | Шина высоковольтная 20 кВ | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
37 | Провод Со блока ИДП | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
38 | Провод Сх блока ИДП | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
39 | Провод ВВ блока ИДП | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 2500 | В норме
40 | Нагреватель блока ИДП | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
41 | Вентилятор вытяжной блока ИДП | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 850 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
№ | Объект испытания | [15 empty] | Измерение сопротивление изоляции по участкам сети R60 (МОм.) | [12 empty] | R60 доп. ≥ (МОм) |  | Выдержал Uисп., 1 мин (В). | Заключение
[17 empty] | U изм.DC (Вольт) | L1-L2 | L1-L3 | L2-L3 | L1-N (PEN) | L2-N (PEN) |  | L3-N (PEN) | L1-PE | L2-PE | L3-PE |  | N-PE
42 | Вентилятор вытяжной рабочего стола | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 1000 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
43 | Вентилятор шкафа вытяжного | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 300 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
44 | Электропечь сушки посуды | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
45 | Шкаф вытяжной | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 800 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
46 | Стол лабораторный | [15 empty] | 500 |  |  |  | 500 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
47 | Электроплитка | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 25 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
48 | Аппарат ТВЗ | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 2000 | [8 empty] | 1 |  | 2500 | В норме
33 | Конденсатор образцовый (ВП-НП+Б) |  |  |  | Р5023 (ВП-НП+Б) |  |  |  | Р5023 (ВП-НП+Б) |  |  |  | Р5023 (ВП-НП+Б) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
34 | Конденсатор образцовый (внешняя изоляция) |  |  |  | Р5023 (изоляторы) |  |  |  | Р5023 (изоляторы) |  |  |  | Р5023 (изоляторы) |  |  |  | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 15000 | В норме
49 | Стойка изолирующая | [15 empty] | 2500 |  |  |  | 10000 | [8 empty] | 300 |  | 100000 | В норме
Определение метрологических характеристик испытательной установки:
№ | Наименование оборудования | [15 empty] | Установка |  |  | Эталон |  |  |  |  | Влияние схемы |  | Без учета влияния |  |  | Погр. изм. % |  | Погр доп. % | Заключение
[17 empty] | Шкала | Значение |  | Шкала |  | Значение
1.1 | Киловольтметр ИДП ЭВ0702 шкала 10 кВ | [15 empty] | 1 | 1 |  | 1.1 |  | 1.1 |  |  | 0 |  | 1.1 |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.2 | калибровка по статическому киловольметру | [15 empty] | 1.5 | 1.5 |  | 1.6 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 1.6 |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 2 | 2 |  | 2.1 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 2.1 |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.4 | Эталон С197 | [15 empty] | 2.5 | 2.5 |  | 2.6 |  | 2.6 |  |  | 0 |  | 2.6 |  |  | -1 |  | 3 | В норме
1.5 | [16 empty] | 3 | 3 |  | 3.2 |  | 3.2 |  |  | 0 |  | 3.2 |  |  | -2 |  | 3 | В норме
3.1 | Киловольтметр ЗНОМ ЭВ0702 шкала 35 кВ | [15 empty] | 5 | 5 |  | 4.9 |  | 4.9 |  |  | 0 |  | 4.9 |  |  | 0.28571 |  | 3 | В норме
3.2 | калибровка по статическому киловольметру | [15 empty] | 10 | 10 |  | 9.9 |  | 9.9 |  |  | 0 |  | 9.9 |  |  | 0.28571 |  | 3 | В норме
3.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 15 | 15 |  | 14.8 |  | 14.8 |  |  | 0 |  | 14.8 |  |  | 0.57143 |  | 3 | В норме
3.4 | Эталон С197 | [15 empty] | 20 | 20 |  | 19.8 |  | 19.8 |  |  | 0 |  | 19.8 |  |  | 0.57143 |  | 3 | В норме
3.5 | [16 empty] | 25 | 25 |  | 24.7 |  | 24.7 |  |  | 0 |  | 24.7 |  |  | 0.85714 |  | 3 | В норме
4.1 | Киловольтметр ТВО ЭВ0702 шкала 110 кВ | [15 empty] | 20 | 20 |  | 0.0384 |  | 19.2 |  |  | 0 |  | 19.2 |  |  | 0.72727 |  | 3 | В норме
4.2 | калибровка по К тр ТВО (570) | [15 empty] | 40 | 40 |  | 0.0765 |  | 38.25 |  |  | 0 |  | 38.25 |  |  | 1.5909 |  | 3 | В норме
4.3 | при переменном напряжении. | [15 empty] | 60 | 60 |  | 0.116 |  | 58 |  |  | 0 |  | 58 |  |  | 1.8182 |  | 3 | В норме
4.4 | Эталон АППА-305 | [15 empty] | 70 | 70 |  | 0.134 |  | 67 |  |  | 0 |  | 67 |  |  | 2.7273 |  | 3 | В норме
3.5 | [16 empty] | 80 | 80 |  | 0.154 |  | 77 |  |  | 0 |  | 77 |  |  | 2.7273 |  | 3 | В норме
4.1 | Миллиамперметр Ванна №1 Ц42702 шкала 10 мА | [15 empty] | 2 | 2 |  | 1.99 |  | 1.99 |  |  | 0 |  | 1.99 |  |  | 0.1 |  | 3 | В норме
4.2 | калибровка при последовательном включении | [15 empty] | 4 | 4 |  | 3.94 |  | 3.94 |  |  | 0 |  | 3.94 |  |  | 0.6 |  | 3 | В норме
4.3 | при выпрямленном сглаженном напряжении | [15 empty] | 6 | 6 |  | 5.95 |  | 5.95 |  |  | 0 |  | 5.95 |  |  | 0.5 |  | 3 | В норме
4.4 | Эталон АППА-305 | [15 empty] | 8 | 8 |  | 7.96 |  | 7.96 |  |  | 0 |  | 7.96 |  |  | 0.4 |  | 3 | В норме
4.5 | [16 empty] | 10 | 10 |  | 9.92 |  | 9.92 |  |  | 0 |  | 9.92 |  |  | 0.8 |  | 3 | В норме
4.1 | Миллиамперметр Ванна №1 Ц42702 шкала 10 мА | [15 empty] | 2 | 2 |  | 2.04 |  | 1.99 |  |  | 0 |  | 1.99 |  |  | 0.1 |  | 3 | В норме
4.2 | калибровка при последовательном включении | [15 empty] | 4 | 4 |  | 4.09 |  | 4.09 |  |  | 0 |  | 4.09 |  |  | -0.9 |  | 3 | В норме
4.3 | при выпрямленном сглаженном напряжении | [15 empty] | 6 | 6 |  | 6.1 |  | 6.1 |  |  | 0 |  | 6.1 |  |  | -1 |  | 3 | В норме
4.4 | Эталон АППА-305 | [15 empty] | 8 | 8 |  | 8.2 |  | 8.2 |  |  | 0 |  | 8.2 |  |  | -2 |  | 3 | В норме
4.5 | [16 empty] | 10 | 10 |  | 10.25 |  | 10.25 |  |  | 0 |  | 10.25 |  |  | -2.5 |  | 3 | В норме
Комплектность испытательного оборудования и измерительных приборов:
№ | Наименование измерительного прибора | [15 empty] | Марка прибора | Заводской номер |  | Диапазон измерения |  | Класс точности |  |  | Дата проверки |  | Дата след. проверки |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1 | Вольтметр (НИ) | [31 empty] | В норме
2 | Киловольтметр (ИДП) | [31 empty] | В норме
3 | Киловольтметр (ЗНОМ) | [31 empty] | В норме
4 | Киловольтметр (ТВО) | [31 empty] | В норме
5 | Миллиамперметр (НИ) | [31 empty] | В норме
6 | Миллиамперметр (Ванна 1) | [31 empty] | В норме
7 | Миллиамперметр (Ванна 2) | [31 empty] | В норме
8 | Трансформатор высоковольтный | [31 empty] | В норме
9 | Трансформатор высоковольтный | [31 empty] | В норме
10 | Трансформатор высоковольтный | [31 empty] | В норме
11 | Автотрансформатор | [31 empty] | В норме
12 | Аппарат испытания масла | [31 empty] | В норме
13 | Аппарат испытания масла | [31 empty] | В норме
14 | Барометр -анероид | [31 empty] | В норме
15 | Гигрометр психрометрический | [31 empty] | В норме
16 | Секундомер электронный JS-307 | [31 empty] | В норме
17 | Стенд механических испытаний | [31 empty] | В норме
18 | Термометр для ТВЗ | [31 empty] | В норме
19 | Киловольтметр | [31 empty] | В норме
20 | Мост переменного тока | [31 empty] | В норме
21 | Конденсатор образцовый 10 кВ (ИДП) | [31 empty] | В норме
22 | Динамометр | [31 empty] | В норме
23 | Динамометр | [31 empty] | В норме
Средства измерений при проведении аттестации:
№ | Наименование измерительного прибора | [15 empty] | Марка прибора | Заводской номер |  | Диапазон измерения |  | Класс точности |  |  | Дата проверки |  | Дата след. проверки |  |  | Свидет. о проверке |  | Орган проверки | Заключение
1 | Аппарат испытания масла | [15 empty] | СКАТ-М100 | 2079 |  | 0-100 кВ |  | ±2,5% |  |  | 2010-05-28 |  | 2012-05-28 |  |  | 76919 |  | НЦСМ | В норме
2 | Измеритель сопротивления заземления | [15 empty] | Ф4103-М1 | 25413 |  | 0÷15 кОм |  | 2.5 |  |  | 2010-07-15 |  | 2011-07-15 |  |  | 3538/2100 |  | НЦСМ | В норме
3 | Мегаомметр | [15 empty] | Е6-24 | 8326 |  | 0-9,99 ГОм |  | ±5% |  |  | 2010-06-24 |  | 2011-06-24 |  |  | 6498/2100 |  | НЦСМ | В норме
4 | Киловольтметр | [15 empty] | С 197 | 13 |  | 0-30 кВ |  | 0,5 |  |  | 2010-03-16 |  | 2011-03-16 |  |  | 1156/2100 |  | НЦСМ | В норме
5 | Мультиметр | [15 empty] | АППА-305 | 74202350 |  | многопред |  | 0,5 |  |  | 2010-04-19 |  | 2011-04-19 |  |  | 1826/2100 |  | НЦСМ | В норме
6 | Вольтметр | [15 empty] | Э 59 | 245749 |  | 0-600 В |  | 05 |  |  | 2010-07-28 |  | 2011-07-28 |  |  | 1236/2100 |  | НЦСМ | В норме
7 | Барометр -анероид | [15 empty] | М-67 | 631 |  | 610-790 |  | 0,8 |  |  | 2010-10-18 |  | 2012-10-18 |  |  | 1781/2503 |  | НЦСМ | В норме
8 | Гигрометр психрометрический | [15 empty] | ВМТ-2 | 553 |  | 40°С 90% |  | ±5% |  |  | 2010-04-13 |  | 2011-04-13 |  |  | паспорт |  | завод изг. | В норме
9 | Секундомер электронный | [15 empty] | JS-307 | 1080181 |  | --- |  | 0,16 секчас |  |  | 2010-10-29 |  | 2011-10-29 |  |  | 180/2400 |  | НЦСМ | В норме
10 | Частотомер | [15 empty] | Ф246 | 851 |  | 45-55 Гц |  | 0,1 |  |  | 2010-10-28 |  | 2011-10-28 |  |  | 8133/2400 |  | НЦСМ | В норме
11 | Лаборатория высоковольтных испытаний | [15 empty] | ЭТЛ-35 | 42 |  | 0-100 кВ |  | 1.5 |  |  | 2010-02-09 |  | 2011-02-09 |  |  | 11-10349 |  | УЭС | В норме
Примечание:
1 | Аттестация лаборатории выполнена согласно ГОСТ Р 8.568-97 и "Методическим указаниям по проведению аттестации."
2 | Испытания и измерения выполнены по Методическим указаниям, согласованным с аааааааа управлением РТН.
3 | Испытания трансформаторного масла выполнены по ГОСТ 6581-75, ГОСТ 5985-79, ГОСТ 6356-75, ГОСТ 1547-84, ГОСТ 6581-75, РД 34.43.105-89
4 | Нормативные документы: РД 34.45-51.300-97, РД 153-34.0-03.150-00, ПУЭ изд.7, ГОСТ Р 8.568-97, ГОСТ 17512-82 , ПТЭСС, 01-32-2102-000ПС.
5 | Поверка и калибровка переносных приборов выполняется в ппппппп или других акредитованных организациях.
6 | Калибровка щитовых приборов выполняется персоналом ппппппп в соответствии с разрешенной областью аккредитации.
7 | Испытание и проверка соответствия высоковольтных испытательных установок выполняется персоналом ппппппп
8 | Протокол распространяется только на элементы электроустановки, подвергнутые испытаниям, измерениям.
9 | Не допускается перепечатка и создание копий протокола без разрешения правообладателя.
Заключение: |  |  |  |  | Оборудование электролаборатории соответствует требованиям нормативных документов.
Стационарная электролаборатория ппппп прошла аттестацию согласно с требований ГОСТ Р 8.568-97
и пригодна для испытания средств защиты и трансформаторного масла из электрооборудования напряжением до 110 кВ.
согласно утвержденных методических указаний.
Дата следующей периодической аттестации электролаборатории 10 февраля 2012 года.
Председатель комиссии:
Члены комиссии:
Протокол утверждаю: | [7 empty] | Гл. инженер ПО "УЭС" | [20 empty] | " |  | " |  | 20 | г.
Note on C106: Выбери из списка и добавь инвентарный номер
Note on AQ106: Не трогай. Поставь марку кабеля или эл. двигатель
Note on W107: Пиши здесь если 3 фазный кабель
Note on AC107: Пиши здесь если 1 фазный кабель или 3 фазный двигатель
Note on AO107: Если Щит или 4 жильный кабель убери эту цифру
Note on C144: Выбери из списка и добавь инвентарный номер
Note on AQ144: Не трогай. Поставь марку кабеля или эл. двигатель
Note on W145: Пиши здесь если 3 фазный кабель
Note on AC145: Пиши здесь если 1 фазный кабель или 3 фазный двигатель
Note on AO145: Если Щит или 4 жильный кабель убери эту цифру
Note on A230: Belaev: